## Lotto 7 - Urine
Lotto 7 - URINE
Caratteristiche prestazionali dei Sistemi
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Cadenza analitica strumento per chimico fisico (test/ora). |  |  | X
Cadenza analitica strumento per sedimento urinario. |  |  | X
Efficienza e flessibilità degli analizzatori con ottimizzazione dei flussi di attività (minor carico di lavoro per le attività del personale TSLB di settore per: inizializzazione, caricamento strisce reagenti, calibrazione CQI e di tutto quanto necessario per il completo funzionamento degli analizzatori, manutenzione, corretta e completa chiusura attività analitica giornaliera). | X
Classificazione dei singoli elementi divisi per classi di appartenenza ed eseguita mediante valutazione di dimensione, forma, contrasto e contenuto. |  | X
Utilizzo di urina nativa durante la fase analitica del sedimento. |  | X
Descrivere le caratteristiche della Valutazione quantitativa e qualitativa in completa automazione della frazione corpuscolata in base a più principi di funzionamento complementari (microscopia automatizzata, cattura di immagini e citofluorimetria) inoltre illustrare la tecnologia utilizzata per l'analisi del sedimento effettuata tramite immagine digitale a campo intero reale. | X
Acquisizione automatizzata di immagine microscopica digitale in contrasto di fase. |  | X
Accuratezza nella quantificazione di eritrociti, leucociti e cilindri. | X
Modalità di gestione del sedimento e di acquisizione immagini: numero di fotogrammi/immagini eseguite per ogni campione. |  |  | X
Funzione live del microscopio digitale e/o possibilità di effettuare sul campo microscopico zoom ottico. |  | X
Possibilità di screening delle batteriurie. |  | X
Possibilità di differenziare i batteri in cocchi e bastoncelli. |  | X
Possibilità di differenziare i batteri GRAM+ e GRAM- |  | X
Calcolo della concentrazione per ogni analita (pad) mediante illuminazione in ogni posizione di lettura con una sequenza di led a tre diverse lunghezze d'onda. |  | X
Software strumentale on board che permetta la gestione della validazione del campione attraverso regole impostabili direttamente sullo strumento, che tengano conto dei vari parametri dell'esame chimico fisico e della frazione corpuscolata, oltre che delle informazioni riguardanti il paziente (reparto, età, sesso). |  | X
Misurazione della creatininuria e dell’albuminuria/proteinuria e calcolo automatico del rapporto albuminuria/creatininuria o proteinuria/creatininuria sullo stesso strumento dell’analisi chimico-fisica. |  | X
Differenziazione dell’emoglobina libera da quella intra-eritrocitaria. |  | X
Maggior stabilità delle strisce a bordo dello strumento e sistemi per evitare l’imbibizione dei pad da parte dell’umidità ambientale. | X
Modalità di controllo del Carry Over sul sedimento. | X
Ridotta produzione di reflui e solidi da smaltire come rifiuto chimico/biologico speciale. Sarà dato un maggiore punteggio al sistema che ha una minore produzione di reflui e materiali |  |  | X
Tempi di Start Up e Shut Down della Strumentazione: Verrà valutato il tempo minore e il minor impatto di intervento del personale di laboratorio (minor interazione del personale con la strumentazione). | X
Volume minimo utilizzabile per analisi del sedimento da provetta madre. |  |  | X
Numero di elementi quantificabile automaticamente espresso come numero di particelle (cellule, batteri, cilindri, ecc.) rilevate dalla strumentazione. |  |  | X
Distinzione cilindri ialini e patologici: definire i criteri con i quali vengono riconosciuti | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Maggiore sensibilità nel dosaggio del glucosio: strumento che utilizza strisce reattive con una sensibilità più elevata ed alle altre proposte. |  |  | X
Maggiore sensibilità nel dosaggio delle proteine: strumento che utilizza strisce reattive con una sensibilità più elevata ed alle altre proposte. |  |  | X
Determinazione dell'Acido Ascorbico con pad dedicato sulla striscia. |  | X
Possibilità di misurare la “Concentrazione Urinaria” in Osmolalità o Conduttività (densità relativa) |  | X
Formazione e Assistenza Tecnica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X