## Lotto 23
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 23
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - La fornitura del sistema di analitico di biologia molecolare con tecnologia in real time deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione nuova di fabbrica, di ultima generazione, tecnologicamente avanzata e corredata di certificazione CE-IVD;
Collegamento al LIS del Laboratorio
Capacità di lettura automatica del barcode dei campioni primari gestiti ai fini della tracciabilità del processo.
Operatività continuativa nell’arco delle 24 ore;
Garanzia della fornitura di tutto il materiale di consumo necessario alla funzionalità strumentale es. etichette, inchiostro stampante.);
Trasferimento da tubo primario a tubo secondario del materiale per l’esecuzione dell’indagine molecolare;
Trasferimento da tubo primario in micropiastra per l’indagine molecolare, con tracciabilità dei campioni trasferiti in micro piastra;
Ampia capacità di volume di campione pipettabile;
Assistenza tecnica full risk;
Formazione idonea con verifica teorica e pratica per gli operatori dei laboratori interessati;
I sistemi offerti devono effettuare almeno il 50% delle tipologie di analiti richiesti;
Strumento in grado di eseguire estrazione e setup di PCR in maniera totalmente automatizzata e che consenta il caricamento di almeno 48 campioni contemporaneamente;
Strumenti uguali (Routine e Back-up per A.O. PG e A.O. TR);
La strumentazione offerta deve adeguarsi in maniera funzionale allo spazio dedicato, nel rispetto delle normative di sicurezza degli operatori;
Sistema capace di processare il campione direttamente da tubo primario;
Sistema in grado di identificare i campioni tramite codici a barre;
Requisiti Reagenti:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Deve essere assicurata la fornitura per tutta la durata del contratto dei reagenti, calibratori, controlli di sistema, per la qualità e numero dei test richiesti e indicati nei fabbisogni;
nella confezione deve essere riportato il lotto, la data di preparazione, la data di scadenza, il numero di test, le modalità di conservazione;
Estrazione basata su utilizzo di biglie magnetiche;
Reattivi per estrazione pronti all’uso, dotati di barcode;
I reattivi di amplificazione devono possedere il marchio CE IVD ai sensi della Direttiva Europea 98/79/CE per uso sulla strumentazione automatica offerta in associazione ed essere regolarmente licenziati per uso di tecnologia Real Time PCR e per diagnostica in vitro
Alto grado di purificazione di estrazione di DNA e RNA per applicazioni in biologia molecolare PCR Real Time;
Validazione del processo per matrici differenti: sangue intero, siero, plasma, liquor, campioni respiratori, urine e feci ecc;
Kit a DNA dotati di sonde, enzimi, calibratori e/o controlli di tipo standardizzato e pronti all'uso;
Kit ad RNA in formato ONE STEP;
Volume di eluizione dell’estratto coerente con l’esecuzione di più parametri virologici;
Manuali d’uso dettagliati in lingua italiana;
Standardizzazione dei criteri per l’analisi e la validazione dei risultati;
Unità Internazionali per CMV, EBV, BKV, Parvo B19, HHV6 e JCV da diverse matrici, espressamente indicate nei manuali di utilizzo dei prodotti.
Interfacciamento delle apparecchiature e collegamento al LIS del laboratorio:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Interfacciamento di tutta la strumentazione offerta tramite middleware comune per tutti gli strumenti;
Ricezione da LIS dell'elenco esami da eseguire con relativa creazione di liste di lavoro;
Collegamento ai singoli sistemi che compongono il settore di biologia molecolare in grado di gestire da un'unica stazione le varie strumentazioni;
Liste di lavoro suddivise per tipo di strumentazione in tutto il processo;
Ricezione dei risultati da ogni singola strumentazione con successivo invio ad HOST;
Possibilità di accesso da Remoto;
Possibilità di visionare/realizzare una carta di controllo per tutti gli strumenti;
Ampio archivio in grado di gestire tutti i dati associati al paziente;
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)