## Lotto 3
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Collegamento con il sistema informativo di laboratorio;
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l’esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell’attività diagnostica (consegna urgente): entro 72 ore solari;
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.
Relativamente alle strumentazioni e alla soluzione informatica Middleware - STRUMENTI PER CHIMICA CLINICA:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Analizzatori in grado di effettuare le seguenti determinazioni da sangue intero: Azotemia o BUN, Creatinina, Bilirubina totale, Proteine totali/albumina, Glucosio, CPK, GOT/AST, GPT/ALT, Amilasi, Sodio, Potassio, Calcio, Proteina C reattiva quantitativa;
Tempi ridotti di esecuzione analisi;
Stampante integrata o esterna;
Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti.
Relativamente alle strumentazioni e alla soluzione informatica Middleware - STRUMENTI PER EMATOLOGIA:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistemi Contaglobuli in grado di determinare, su tubo primario i seguenti parametri: Eritrociti, Leucociti, Hb, Ematocrito, MCV, Piastrine, formula leucocitaria almeno a 3 popolazioni;
Cadenza analitica minima 30 campioni/ora;
Stampante integrata o esterna;
Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti.
Relativamente alle strumentazioni e alla soluzione informatica Middleware - STRUMENTO PER IMMUNOCHIMICA::
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Analizzatori in grado di effettuare i seguenti dosaggi da sangue intero: - Troponina I/T; - NT-PROBNP/BNP; - D-Dimero; - Procalcitonina; - bHCG;
Stampante integrata o esterna;
Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti.
Relativamente alle strumentazioni e alla soluzione informatica Middleware - STRUMENTI PER COAGULAZIONE:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Analizzatori in grado di effettuare su sangue intero/citrato le seguenti determinazioni: - Tempo di Protrombina, con espressione del risultato anche come INR; - Tempo parziale di tromboplastina attivato (aPTT);
REQUISITI INFORMATICI INDISPENSABILI E PROGETTO DI FORNITURA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Il flusso di lavoro previsto in PoCT e Urgenza prevede: - l’inserimento delle richieste in LIS da parte dei richiedenti; - la stampa delle etichette identificative per campione; - Il riconoscimento del campione mediante lettura del Codice a Barre del campione e la sua memorizzazione sullo strumento e sul report del referto; - L’acquisizione dei dati provenienti dalla strumentazione analitica; - L’emissione di un referto provvisorio da parte del Middleware secondo indicazioni fornite dal Laboratorio; - La trasmissione a LIS dei dati analitici e l’inserimento nell’accettazione.
Compatibilmente con la tecnologia della strumentazione fornita, dovrà essere possibile: - Inibire in modo parziale o totale le funzionalità di una periferica nel caso in cui la calibrazione o il CQI non siano stati effettuati o superati; - Inibire l’utilizzo della strumentazione da parte del personale non abilitato (formazione non fatta o scaduta); - La trasmissione delle informazioni relative alle calibrazioni (lotto, esito); - L’invio dei dati del Controllo di Qualità (lotto e risultati analitici); - L’invio al sistema gestionale dei risultati e dei relativi flag (allarme, fuori range, ecc.); - Tracciatura automatica di tutte le non conformità e delle relative azioni correttive adottate; - Elaborazione e stampa di resoconti mensili dettagliati e configurabili dei risultati di controllo di qualità per singola macchina; - La possibilità, in caso di urgenza o di assenza di collegamento con il LIS, di inserire anagrafiche in modo semplice e personalizzabile per minimizzare errori di identificazione.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)