## Lotto 4
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 4
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio (LIS);
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l’esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell’attività diagnostica
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria e comunque non al di sotto di 2 manutenzioni preventive l’anno;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI REAGENTI
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Lotti di reagenti, calibratori e controlli di lunga durata (almeno 1 anno);
Tromboplastina con ISI vicino allo standard internazionale di riferimento (0.9-1,3);
APTT: Ottimale sensibilità ai Fattori in particolare FVIII, FIX Scarsa sensibilità a inibitore LAC Sensibilità all’intervallo terapeutico di UFH (0,3-0,7 UI/ml) (dichiarare risposta in Ratio del reagente ai livelli terapeutici di UFH);
Fibrinogeno: Metodo Clauss con scarsa sensibilità al Dabigatran;
D Dimero: reagente validato per la esclusione della malattia tromboembolica venosa (VTE);
Lupus Anticoagulante: L’esame viene eseguito dopo aver processato il campione con doppia centrifugazione, per ridurre la contaminazione fosfolipidica e comprende un pannello con due test (Test con Veleno di Vipera Russell e APTT con attivatore Silice), entrambi preparati con basso e alto contenuto fosfolipidico, rispettivamente per le determinazioni di screening e conferma. L'algoritmo diagnostico previsto per entrambi i test è il seguente: Test di screening per tutti i campioni. Test di miscela con plasma normale e Test di Conferma solo per i campioni con Test di screening allungato;
Antitrombina: metodo cromogenico;
Proteina C: metodo cromogenico;
Proteina S libera: metodo immunologico.
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SISTEMA DI COAGULAZIONE PREVISTO PER I LABORATORI DELL’A.O. DI PERUGIA E DELL’A.O. DI TERNI - PENA ESCLUSIONE Si richiede la fornitura di due sistemi di automazione che permetta la gestione autonoma del settore di coagulazione dei Laboratori dell’A.O. di Perugia e dell’A.O. di Terni. In particolare è necessario offrire un sistema che permetta il caricamento dei campioni ed il sorting in uscita dei campioni, un modulo stappatore e un modulo ritappatore o perforatore per garantire la sicurezza degli operatori. Per ogni sistema di automazione è necessario fornire almeno 2 strumenti di con le seguenti caratteristiche (Fascia A):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Cadenza analitica per ogni singolo strumento collegato al sistema di automazione superiore a 200 PT/ora;
Strumentazione in grado di caricare frontalmente i campioni anche quando collegato al sistema di automazione;
Alloggiamento di almeno 80 campioni;
Utilizzo di provette primarie di diversa misura;
Identificazione positiva dei campioni;
Alloggiamento di almeno 20 reagenti;
Alloggiamento contemporaneo di più flaconi dello stesso reagente;
Caricamento in continuo dei campioni, dei controlli, dei reagenti e consumabili senza interruzione della routine;
Identificazione positiva dei reagenti mediante lettore barcode;
Controllo di qualità integrato;
Sensori di livello per campioni e reagenti con verifica dei volumi;
Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione;
Sistema automatico per la valutazione della presenza di sostanze interferenti (Emolisi, Lipemia e Bilirubina).
Caratteristiche tecniche minime degli strumenti per i presidi di Foligno, Spoleto, CDC, Branca, Orvieto indicati in Tabella A (Fascia B):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Cadenza analitica pari o superiore a 100 PT/ora;
Alloggiamento di almeno 40 campioni;
Utilizzo di provette primarie di diversa misura;
Programmazione contemporanea di almeno 5 differenti test per campione;
Identificazione positiva dei campioni;
Alloggiamento di almeno 8 reagenti;
Alloggiamento contemporaneo di più flaconi dello stesso reagente;
Caricamento in continuo dei campioni, dei controlli, dei reagenti e consumabili senza interruzione della routine;
Identificazione positiva dei reagenti mediante lettore barcode;
Controllo di qualità integrato;
Sensori di livello per campioni e reagenti con verifica dei volumi;
Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione;
Sistema automatico per la valutazione della presenza di sostanze interferenti (Emolisi, Lipemia e Bilirubina).
Caratteristiche tecniche minime del software TAO - pena esclusione:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Essere in grado di importare tutti i dati anagrafici e clinici attualmente residenti nel sistema in uso per garantire la continuità assistenziale dei pazienti in cura. I costi della migrazione dei dati sono a carico dell’Azienda aggiudicataria;
Essere rispondente con l’attuale legislazione in tema di tutela della privacy della persona e dei suoi dati sensibili;
Il Sistema dovrà gestire l’autorizzazione dell’accesso ai dati tramite password a livelli differenziati;
Disporre di un sistema esperto e di algoritmi per il calcolo della dose quotidiana di farmaco anticoagulante robusti e scientificamente validati. Deve inoltre disporre di un algoritmo per la fase di induzione della terapia validato da studi clinici;
Gestione dei pazienti trattati con farmaci anti-vitamina K e DOAC;
Organizzare gli appuntamenti (agenda) per fasce orarie configurabili e differenziabili per tipologia di trattamento;
Codificare le patologie secondo i più moderni criteri di valutazione clinica;
Possibilità di inserimento simultaneo della terapia da due o più stazioni di lavoro;
Possibilità di effettuare statistiche dei dati, possibilità di creare un archivio storico;
Elaborazione statistiche per diagnosi, per farmaco e per complicanze;
Possibilità di estrapolazione dati dal database tramite interrogazioni personalizzate secondo i criteri definiti dall’ FCSA;
Range e target terapeutico associati alla diagnosi;
Indicatori specifici per paziente per la valutazione del rischio trombotico o emorragico;
Strumenti di registrazione di eventi clinici secondo criteri riconosciuti dalla letteratura e convalidati dalla FCSA;
Sistema di consegna della prescrizione terapeutica direttamente al paziente rispondente alle attuali normative in materia di privacy;
Il sistema deve comprendere un servizio di supporto telefonico;
Caratteristiche tecniche minime del gestionale di settore – pena esclusione:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Middleware dedicato all’emostasi con gestione multi-laboratorio;
Possibilità di gestione della visibilità del singolo utente sui diversi presidi e strumenti collegati al gestionale;
Il software dovrà essere in grado di integrarsi con la strumentazione offerta a più livelli: - Tracciabilità dei campioni e dei risultati considerando anche la provenienza strumentale e provenienza territoriale; - Gestione del controllo qualità;
Disponibilità di un sistema di regole di validazione multiparametriche configurabile in base alle esigenze dei diversi laboratori;
Password multilivello;
Gestione regole di rerun e di test reflex;
Gestione dei sistemi di automazione previsti: - Gestione delle regole di instradamento dei campioni per una ottimizzazione dei flussi di lavoro; - Identificazione della strumentazione collegata ai sistemi di automazione;
Possibilità di esecuzione di statistiche.
Caratteristiche dei test richiesti pena esclusione:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Tutti i reagenti devono possedere il marchio CE e devono inoltre poter essere processati automaticamente sul sistema offerto.
Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili e soluzioni di lavaggio per l’esecuzione dei test previsti. È necessario allegare copia delle schede di sicurezza dei reagenti offerti.
Si deve prevedere la fornitura di due livelli di controllo di qualità (normale e patologico) per garantire l’esecuzione delle sedute di lavoro indicate.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)