## Lotto 5
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 5
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Tubi capillari eparinati per consentire la determinazione con la tecnologia offerta dei parametri richiesti con il minore volume del campione di sangue possibile idoneo alla strumentazione offerta (Rif. Quantità come Tabella Capitolato Specifico - Lotto 5 - Emogasanalisi) Tubi Capillari monouso: in vetro; di alta precisione; eparinati; lunghezza: 75 mm; capacità 70 μl Siringa sterile, monouso, in plastica, con marchio ce, eparinata con eparina bilanciata che garantisca la non interferenza nella misura di tutti gli elettroliti, provvista di ago misura 22g/23g, di agevole penetrabilità, con dispositivo di sicurezza pre-assemblato, cono luer lock e tappo per chiusura siringa (luer cap); Priva di componenti in silicone e latex free; Per il prelievo arterioso; Il sistema di sicurezza deve essere un corpo unico con l’ago, rimovibili solo insieme e, una volta attivato, deve essere irreversibile; Modalità di prelievo: a volume predeterminato o per aspirazione manuale
Siringhe Eparinate (Rif. Quantità come Tabella Capitolato Specifico - Lotto 5 - Emogasanalisi)
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - STRUMENTAZIONE E REAGENTI
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione nuova, di ultima generazione (si precisa che non sarà considerata nuova la strumentazione che, ancorché mai utilizzata a scopo diagnostico o clinico, sia stata adoperata per scopi dimostrativi o altro);
Le tecnologie devono possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all’operatore anche in caso di erroneo utilizzo, come previsto dalle vigenti Leggi; inoltre deve garantire l’adeguamento a norme eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale;
Determinazione dei seguenti parametri indispensabili: pH, pCO2, pO2, sO2, tHb, HHb, COHb, O2Hb, MetHb, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Bil.Tot., Lattato;
Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di codice a barre;
Calibrazione giornaliera automatica; sono ammesse calibrazioni manuali periodiche o per attivazione dei consumabili;
Gestione completamente automatica del controllo di qualità;
Esclusione automatica dei parametri che non abbiano superato il controllo di qualità;
Strumento con ridotta manutenzione a carico dell'operatore, totale assenza di elettrodi singoli;
Aspirazione automatica da diversi tipi di siringhe e capillari;
Assenza di bombole;
Minimizzazione del contatto tra operatore e liquidi biologici (inserire nella relazione richiesta nei criteri migliorativi);
Raccolta di scarichi consona alle esigenze di legge;
Le apparecchiature devono essere corredate di sensori per la rilevazione di bolle d’aria nel campione;
I sistemi devono essere corredati da un proprio gruppo di continuità o batteria integrata, da lettore di codici a barre e da stampante dedicata;
Assistenza Tecnica Full-Risk e Formazione degli operatori a carico della ditta aggiudicataria secondo le specifiche di cui al paragrafo “ASSISTENZA TECNICA”.
SOFTWARE E MIDDLEWARE (SISTEMA SUPERVISIONE DA REMOTO DEGLI ANALIZZATORI DECENTRATI)
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Software dello strumento in lingua italiana dotato di una guida in linea all’uso per gli operatori;
Software in grado di gestire i dati di controllo qualità automatico con possibilità di abilitazione e disabilitazione dei parametri non conformi, elaborazione completa con applicazione delle regole di deviazione standard;
middleware per la gestione da remoto degli strumenti;
Tutti i sistemi dovranno essere interfacciati al LIS con possibilità di effettuare Query anagrafica del paziente;
Compatibilità degli analizzatori con protocollo HL7, ASTM o POCT-1A o similari;
La fornitura dovrà comprendere tutto l’hardware ed il software necessario all’interfacciamento;
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)