## Lotto 8
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 8
La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione. Dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio;
Fornitura di tutti i reagenti e del materiale consumabile necessario per l’esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.
ANALIZZATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI DOSAGGI IMMUNOMETRICI NON IN MICROPIASTRA (CLIA/FEIA)
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione di ultima generazione, nuova e non ricondizionata;
Strumentazione completamente automatica in tutte le sue fasi;
Campionamento da provetta primaria o secondaria in completa automazione;
Caricamento in continuo dei campioni;
Accesso random per campioni, reagenti e calibratori mediante codice a barre;
Funzione STAT;
Gestione automatica del QC interno;
Reagenti refrigerati “on Board”;
Sensori di livello per campioni e per tutti i reagenti specifici.
SISTEMA AUTOMATICO PER PREPARAZIONE TEST IFA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione di ultima generazione, nuova e non ricondizionata;
Sistema completamente automatico in tutte le fasi senza interventi manuali;
Riconoscimento dei campioni e dei vetrini mediante lettore di codice a barre integrato;
Capacità di carico di almeno 20 vetrini per seduta;
Esecuzione di minimo 8 metodiche IFA in linea;
Sistema di dispensazione con sonda multipla con sensori di livello per campioni e reattivi;
Reattivi di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema;
Strumentazione aperta per l’implementazione di metodiche di altri fornitori;
Possibilità di prediluizione automatica dei campioni e possibilità di processare nella stessa run sia campioni di screening che da titolare.
MICROSCOPIO
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Obiettivi 20X -40X;
Sorgente luminosa a LED;
Telecamera ad alta definizione per acquisizione immagini del microscopio.
SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED INTERPRETAZIONE IMMAGINI FLUOROSCOPICHE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Screening automatico degli ANA negativi e riconoscimento dei pattern più significativi;
Acquisizione del quadro fluoroscopico con messa a fuoco automatica per ciascun pozzetto del vetrino;
Collegamento delle immagini al sistema gestionale middleware;
Archiviazione delle immagini nella scheda paziente del software gestionale;
Schermo monitor non inferiore a 24 pollici-LCD ad alta risoluzione.
SISTEMA AUTOMATICO PER DOSAGGI IMMUNOBLOTTING
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema nuovo nella processazione delle strip immunoblotting;
Sistema composto da PC e scanner di acquisizione, lettura e interpretazione dei blot con possibilità di archiviazione dei risultati;
Capacità di caricamento di almeno 15 strip per seduta.
SOFTWARE GESTIONALE D’AREA SPECIALISTICA (MIDDLEWARE) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI ESAMI E DEI SISTEMI UTILIZZATI IN GRADO DI INTERFACCIARSI AL LIS
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Collegamento bidirezionale al LIS di Laboratorio;
Interfaccia dedicata per l’inserimento e la revisione dei risultati IFA;
Controllo diretto del sistema di acquisizione digitale delle immagini;
Salvataggio delle immagini sia direttamente nella scheda paziente che in “modalità atlante”;
Archivio unico intraziendale con storico paziente in linea;
Collegamento a tutti i singoli sistemi che compongono il settore di autoimmunità in grado di gestire da un’unica stazione le varie metodologie (IFA, FEIA, ELISA, CLIA e BLOT); La ditta aggiudicatrice dovrà farsi carico delle spese di interfacciamento di tutti gli strumenti del settore autoimmunità;
Possibilità di gestire reflex-testing e re-run;
Gestione centralizzata del CQI per tutti gli esami proposti;
Ricezione da Host dell’elenco esami da eseguire con relativa creazione di liste di lavoro;
Ricezione dei risultati da ogni singola stazione con successivo invio ad Host;
Tracciabilità di tutte le operazioni eseguite;
Tracciabilità degli operatori;
Assistenza tecnica da remoto.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)