## Lotto 1
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 1
Di seguito le caratteristiche di minima che devono possedere gli analizzatori interessati dalla presente procedura:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Possibilità di lavorare con campioni di diverse matrici per gli analiti richiesti;
Garanzia di back up strumentale in ogni presidio per tutti gli analiti richiesti;
Analizzatori in grado di lavorare in completa automazione ed informaticamente connessi al middleware;
Garanzia che i sistemi proposti siano adeguatamente dimensionati in relazione al carico di lavoro e alla logistica di ogni sede;
Modalità di riconoscimento positivo del campione mediante lettura del codice a barre;
Presenza di sensori di livello e segnalazione di incorretta aspirazione dei campioni;
Disponibilità della funzione di rerun automatico per risultati fuori range;
Disponibilità della funzione di riconoscimento positivo del reagente mediante lettura del codice a barre o chip RFID. Il riconoscimento per posizione fissa nel rotore è consentito per metodiche di parte terza;
Possibilità di carico campioni fronte macchina per gli analizzatori anche se connessi all’automazione integrata (ove proposta) sia in caso di automazione funzionante, sia in caso di guasto o fermo del sistema di automazione;
Garanzia di minimizzazione del carryover tramite adeguati sistemi;
Disponibilità di monitoraggio automatico del numero di test residui;
Esecuzione dei test in fotometria, immunoturbidimetria e potenziometria (ISE: Na, K, CI);
Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 4000 test/ora fotometrici escluso ISE (Na, K, CI) per i presidi di Perugia e Terni, 1600 test/ora fotometrici escluso ISE (Na, K, CI) per i presidi di Foligno, Spoleto, Orvieto, Città di Castello, Gubbio/Gualdo;
Possibilità di caricare metodiche di terza parte;
Funzionalità di rerun automatico per risultati fuori range con possibilità di pre/post-diluizione dei campioni secondo parametri configurabili;
Misura fotometrica degli indici di interferenza (emolisi, ittero, torbidità) trasferibili al middleware per commenti in fase di validazione;
Requisiti di minima relativi agli analizzatori di immunometria per tutti i presidi, In relazione all’offerta strumentale dovranno essere previsti due o più analizzatori nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dedicati all’immunometria che siano compatibili con le caratteristiche di minima elencate in seguito - Caratteristiche di minima reagenti e controlli di qualità per tutti i presidi.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Possibilità di lavorare con campioni di diverse matrici per gli analiti richiesti;
Garanzia di back up strumentale in ogni presidio per tutti gli analiti richiesti;
Analizzatori in grado di lavorare in completa automazione ed informaticamente connessi al middleware;
Garanzia che i sistemi proposti siano adeguatamente dimensionati in relazione al carico di lavoro e alla logistica di ogni sede;
Modalità di riconoscimento positivo del campione mediante lettura del codice a barre;
Presenza di sensori di livello e segnalazione di incorretta aspirazione dei campioni;
Indicazione dei risultati fuori range per consentire l’esecuzione di rerun;
Disponibilità della funzione di riconoscimento positivo del reagente mediante lettura del codice a barre o chip RFID;
Possibilità di carico campioni fronte macchina per gli analizzatori connessi all’automazione integrata (ove proposta) sia in caso di automazione funzionante, sia in caso di guasto o fermo del sistema di automazione;
Garanzia di minimizzazione del carryover tramite adeguati sistemi;
Disponibilità di monitoraggio automatico del numero di test residui;
Capacità di eseguire i test con una o più delle seguenti tecnologie: chemiluminescenza, elettrochemiluminescenza, fluorescenza o metodiche equivalenti;
Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 700 test/ora per i presidi di Perugia e Terni, 400 test/ora per i presidi di Foligno, Spoleto, Orvieto, Città di Castello, Gubbio/Gualdo;
Caratteristiche di minima reagenti e controlli di qualità per tutti i presidi.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Metodi e reattivi standardizzati secondo le raccomandazioni delle principali società scientifiche e/o organismi internazionali per il 100% delle tipologie di prestazione obbligatorie;
Fornitura obbligatoria di tutti i reagenti, calibratori, controlli e tutti i relativi consumabili e quant’altro necessario all’esecuzione delle prestazioni obbligatorie della Tabella 1 (“TABELLA FABBISOGNI - Lotto 1 - AREA SIERO.pdf”)
Il sistema middleware offerto deve essere unico in ciascun presidio per consentire una gestione centralizzata della preanalitica, della automazione e di tutta la strumentazione offerta e per la validazione dei dati analitici. Si richiede di allegare lo schema funzionale di interfacciamento. Il sistema middleware dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti di minima: Caratteristiche di minima del Middleware per tutti i presidi.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Capacità di garantire una tracciabilità dei campioni dando evidenza dei principali passaggi lavorativi del laboratorio;
Integrazione bidirezionale con il LIS del laboratorio;
Funzionalità per gestire regole sui risultati, anche alfanumerici, per l’autovalidazione, per i rerun automatici e di work flow;
Fornitura di postazioni informatiche in numero congruo alle esigenze di ciascun laboratorio;
Gestione del controllo di qualità interno con le regole di Westgard;
Trasmissione al “Software gestionale dei C.Q.I.” dei dati relativi i CQI sia interni che di terza parte;
Funzionalità di archiviazione con capacità di applicare il delta check ed effettuare statistiche di produzione;
Funzionalità di misura dei TAT con evidenze puntuali in riferimento allo stato di avanzamento dell’esecuzione dei singoli campioni;
Disponibilità di un sistema esperto di verifica e validazione automatica del dato analitico che lavori tramite regole completamente configurabili;
Gestione remota degli strumenti forniti centralizzando le principali funzionalità disponibili all’operatore indipendentemente dalla sede in cui lo strumento è fisicamente installato.
Possibilità di recuperare dal sistema informatico in uso i dati storici dei pazienti, nell’ottica di garantire una corretta valutazione di plausibilità clinica dei dati. Dare evidenza delle soluzioni tecniche che si intende adottare;
Disponibilità di un’architettura ad elevata affidabilità costruita con componenti ridondanti, nell’ottica di garantire la continuità lavorativa, il backup dei dati e il ripristino della completa funzionalità in caso di guasto;
Possibilità di effettuare statistiche o report di diversa natura con possibilità di stampa o esportazione ove necessario.
In relazione all’offerta della Automazione integrata dovrà essere prevista una automazione nuova di fabbrica e di ultima generazione che sia compatibile con le caratteristiche di minima elencate di seguito: Caratteristiche di minima Automazione integrata per i presidi di Perugia, Terni.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Gestione dei campioni in Automazione tramite singola provetta primaria consolidata lungo tutto il sistema di trasporto o sistema equivalente di trasporto che prima di entrare negli analizzatori utilizzi un sistema a rack; l’operatore economico potrà altresì proporre soluzioni equivalenti che saranno valutate dalla commissione di gara;
Completa connessione per l'automazione integrale delle fasi di Check-in;
Riconoscimento errori, centrifugazione con almeno n. 2 centrifughe integrate nell'automazione;
Stappatura selettiva dei campioni;
Sorting di uscita campioni selettivo sui relativi Racks; il requisito è assolto anche tramite strumenti di preanalitica stand-alone e/o con vassoi dedicati per le varie arie di distribuzione; l’operatore economico potrà altresì proporre soluzioni equivalenti che saranno valutate dalla commissione di gara;
Ritappatura / Sigillatura selettiva dei campioni;
Stoccaggio refrigerato (secondo le linee guida internazionali) in grado di conservare e mappare complessivamente almeno 6000 provette;
Disponibilità di connessioni bidirezionali elettromeccaniche ed informatiche agli analizzatori di chimica clinica ed immunometria;
Presenza di un unico punto di caricamento delle provette in uso in laboratorio (per esempio sangue intero, plasma, siero e urine);
Garanzia di accesso dei campioni già centrifugati e stappati;
Gestione contemporanea in tutte le fasi di automazione integrata di tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza;
Gestione automatizzata di reflex test, rerun e test aggiunti o programmati su provette archiviate in completa automazione, senza alcun intervento manuale da parte dell’operatore;
Area di caricamento provette in grado di alloggiare contemporaneamente almeno 300 provette a caricamento in continuo;
Smaltimento automatico delle provette stoccate, in base a regole e scadenze programmabili;
Presenza di un idoneo numero di centrifughe a temperatura controllata connesse che permetta in caso di guasto l'immediato e reale backup reciproco dei profili di centrifugazione proposti senza la necessità di utilizzare hardware specifici quali bascule, rotori e/o adattatori).
In relazione all’offerta strumentale dovranno essere previste due preanalitiche nuove di fabbrica e di ultima generazione per i presidi di Perugia e Terni, una per i presidi di Foligno, Spoleto, Orvieto, Città di Castello, Gubbio/Gualdo che siano compatibili con le caratteristiche di minima elencate di seguito. Caratteristiche di minima del Sistema di Preanalitica per tutti i presidi.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema di ultima generazione, di tipo front-end, autonomo ed indipendente da qualsiasi connessione ai sistemi analitici proposti;
Sistemi collegati informaticamente al middleware, con funzioni di: carico rack provette; check-in delle provette tramite lettura del codice a barre; riconoscimento errori; riconoscimento colore tappo; verifica della congruità tra la tipologia della provetta (colore tappo) e analisi programmate (matrice del campione); aliquotazione selettiva provette; stappatura selettiva provette e tappatura/sigillatura selettiva provette;
Sistemi che permettono la gestione contemporanea di tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza
Produttività di almeno n° 800 provette/ora per le funzionalità di Check-in, stappatura e sorting delle provette.
Sistemi con capacità aliquotazione di almeno n°200 provette/ora assumendo un rapporto di n.1 Aliquota per ogni Provetta Primaria;
Almeno 2 centrifughe refrigerate per tutti i presidi.
Viene richiesto per tutti i sistemi analitici offerti il servizio di assistenza tecnica on-site in modalità “full risk” comprensivo di tutte le visite di manutenzione preventiva (programmata) e correttiva (su chiamata) considerate necessarie per garantire e mantenere l’affidabilità di tutte le apparecchiature presentate in offerta. Nel servizio devono inoltre essere comprese le parti di ricambio ed il materiale usurabile. Dovranno essere offerti:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Il Servizio di manutenzione preventiva, per tutte le apparecchiature proposte, deve eseguire secondo le periodicità previste dal fabbricante e descritte nei manuali di servizio delle apparecchiature, tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata, tarature, calibrazioni e verifiche funzionali. È richiesta una descrizione sintetica delle procedure di manutenzione preventiva giornaliera e settimanale. Le attività preventive dovranno essere eseguite nei tempi e nei modi dichiarati dalla ditta costruttrice concordandone le tempistiche con i servizi utilizzatori presso il Laboratorio in cui sono poste le tecnologie;
Il Servizio di manutenzione correttiva, comprensivo di un numero illimitato di interventi, per tutte le apparecchiature proposte incluso il middleware, orientato alla risoluzione di guasti, malfunzionamenti e corretto ripristino della funzionalità. Il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere erogato con intervento in sede durante giorni lavorativi e prefestivi con le seguenti tempistiche: Entro 8 ore lavorative dalla chiamata in caso di guasto bloccante. Entro 24 ore lavorative dalla chiamata in caso di guasto non bloccante.
La disponibilità di un servizio hotline tecnico e applicativo;
I corsi di formazione adeguati a più utilizzatori e per tutte le apparecchiature proposte, presso le sedi di installazione o presso training center, secondo il programma di formazione previsto dall’aggiudicatario. Il programma di formazione dovrà essere discusso e approvato dai singoli responsabili dei laboratori.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)