## Lotto 2 - R2
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 2
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Per i soli A.O. Perugia, A.O. Terni connessione fisica degli analizzatori al preparatore di vetrini anche con struttura di tipo modulare mediante catena di trasporto;
Analizzatori con capacità di rilevazione delle cellule leucocitarie patologiche;
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio;
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l’esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;
Trasmissione al “Software gestionale dei C.Q.I.” dei dati relativi i CQI sia interni che di terza parte;
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell’attività diagnostica;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori;
Deve essere inoltre fornita la partecipazione a un programma di Valutazione Esterna di Qualità per Emocromo, Reticolociti e Morfologia Cellulare gestito da ente professionale esterno accreditato;
Rispondere ai requisiti indispensabili elencati di seguito ed essere dimensionati in funzione della produttività analitica e dei parametri richiesti.
Microscopio ottico con almeno quattro (4) obiettivi (x20, x40, x50, x100);
REQUISITI INDISPENSABILI - Laboratori HUB: A.O. Perugia - A.O. Terni
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Fornitura di uno o più sistemi integrati in catena completamente automatizzati composti da più strumenti o moduli ematologici in grado di effettuare anche il conteggio degli eritroblasti;
Fornitura di due moduli per il conteggio dei reticolociti;
Fornitura di uno strisciatore / coloratore di vetrini;
Produttività complessiva pari ad almeno 300 campioni/ora;
Interfacciamento in modalità bidirezionale con il sistema gestionale del Laboratorio (LIS);
Fornitura di un sistema automatico per la digitalizzazione e pre-classificazione delle cellule da vetrino ematologico, che consenta la validazione da remoto e la trasmissione digitalizzata delle immagini acquisite su host computer collegati in rete;
Unico punto di carico e scarico campioni per ciascun sistema;
Archivio storico di un elevato numero di campioni completi di grafici e di tutti i risultati analitici sia del settore routine che del settore urgenze;
Fornitura di un middleware gestionale che in fase di validazione raccolga tutti i dati emocromocitometrici (numerici, grafici ed immagini cellulari del campione in analisi e dello storico del paziente) generati nel settore ematologia per consentire la validazione degli stessi in un'unica fase operativa;
Dovranno essere previsti almeno due punti di validazione nel settore e un punto di consultazione per il personale tecnico;
Possibilità di verifica Delta Check territoriale;
Programma di validazione automatica, con criteri decisionali liberamente definibili.
Sistema diagnostico integrato composto da moduli analizzatori e moduli strisciatore/coloratore automatico di vetrini. Tutti i moduli offerti devono essere collegati tra di loro da un sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e un unico punto di scarico per lo svolgimento dell’intero processo analitico in completa automazione (senza intervento dell’operatore) dei test richiesti. I sistemi proposti devono garantire per profilo comprensivo di emocromo, formula leucocitaria ed eritroblasti su tutti i campioni:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Un sistema composto da almeno 3 analizzatori con una produttività complessiva minima di 300 campioni/ora per il laboratorio di A.O. Perugia e di A.O. Terni;
La continuità operativa ed analitica in caso di temporaneo malfunzionamento di uno degli analizzatori ematologici o del sistema di trasporto dei campioni;
Si dovrà inoltre prevedere la fornitura di un analizzatore di immagini del vetrino ematologico in grado di pre-classificare le popolazioni leucocitarie e valutare la morfologia eritrocitaria e piastrinica. L’analizzatore deve consentire: la riclassificazione delle cellule anche in confronto ad immagini di riferimento e la trasmissione dei dati e delle immagini per la loro condivisione e digitalizzazione
Laboratori SPOKE: Città Di Castello, Gubbio/Gualdo, Foligno, Spoleto, Orvieto.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Fornitura di un sistema ematologico automatizzato costituito da due strumenti uguali in grado di effettuare anche il conteggio degli eritroblasti;
Produttività complessiva pari ad almeno 200 campioni/ora;
Fornitura di due moduli per il conteggio dei reticolociti;
Fornitura di uno strisciatore / coloratore semi automatico di vetrini;
Interfacciamento in modalità bidirezionale con il sistema gestionale del Laboratorio;
Fornitura di un sistema automatico per la digitalizzazione e pre-classificazione delle cellule da vetrino ematologico, che consenta la validazione da remoto e la trasmissione digitalizzata delle immagini acquisite su host computer collegati in rete;
Collegamento al middleware gestionale;
Dovrà essere previsto almeno due punti di validazione;
Possibilità di verifica Delta Check territoriale;
Programma di validazione automatica, con criteri decisionali liberamente definibili.
Due strumenti identici per analisi di emocromo, formula leucocitaria, eritroblasti su tutti i campioni e reticolociti.
REQUISITI INDISPENSABILI PER TUTTI GLI ANALIZZATORI EMATOLOGICI
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Esame emocromocitometrico con refertazione di WBC, RBC, Hgb, MCH, MCHC, MCV, PLT, MPV, indici di distribuzione RBC e PLT, formula leucocitaria a 5 popolazioni;
conteggio eritroblasti su tutti i campioni, conteggio reticolociti in percentuale e numero assoluto;
Allarmi di anormalità morfologiche e quantitative per WBC, RBC, PLT;
Refertazione corretta del conteggio WBC e della formula leucocitaria in presenza di eritroblasti;
Analisi dei campioni da provetta primaria chiusa (emocromo, reticolociti, striscio);
Campionatore automatico con miscelazione automatica dei campioni;
Identificazione dei campioni tramite bar-code;
Accesso prioritario per i campioni urgenti;
Identificazione reagenti tramite bar-code;
allarme esaurimento reagenti;
Reagenti pronti all’uso e privi di cianuro;
Controlli ematologici a 3 (tre) livelli per la verifica giornaliera di tutti i parametri refertabili per emocromo, formula leucocitaria, reticolociti, con valori assegnati dal produttore degli analizzatori ematologici;
Gestione del QC con caricamento automatico di valori e dei range attesi in file dedicati, con visualizzazione grafica e dati statistici dei risultati su periodo di tempo selezionabili;
analisi dei liquidi biologici (liquido cefalo-rachidiano, pleurico, ascitico, sinoviale) con metodo certificato CE/IVD e/o FDA per la refertazione dei risultati;
Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale del laboratorio e fornitura di PC, stampante etichette e lettore codici a barre composti di workstation aggiuntiva collegati con il sistema gestionale del laboratorio.
Procedura di avvio e chiusura lavori (start/shutdown) completamente automatiche, l’operatore economico potrà altresì proporre soluzioni equivalenti che saranno valutate dalla commissione di gara;
REQUISITI INDISPENSABILI DELLO STRISCIATORE/COLORATORE AUTOMATICO DI VETRINI PER I SOLI LABORATORI HUB: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E TERNI.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Preparazione automatica del vetrino da provetta primaria chiusa in base alle regole di validazione impostate nel sistema gestionale esperto, senza necessità di caricare nuovamente i campioni nel sistema diagnostico;
Gestione, miscelazione e identificazione automatica dei campioni tramite bar-code;
Stampa su vetrino di data di analisi, identificativo bar-code del campione e/o dei dati anagrafici del paziente (cognome e nome);
Possibilità di scelta delle metodiche di colorazione (May Grunwald Giemsa, Wright, Wright Giemsa) con protocolli programmabili dal laboratorio.
Modalità liberamente selezionabili dall’operatore tra: - striscio e colorazione - solo striscio - solo colorazione
REQUISITI INDISPENSABILI DELL’ANALIZZATORE DI IMMAGINI PER I SOLI LABORATORI HUB: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E TERNI.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Completa automazione delle procedure, dal carico e lo scarico dei vetrini a tutte le fasi operative di lettura del preparato (modifica oculari microscopio e ricerca dei campi ottimali per acquisizione immagini, deposizione olio a immersione);
Possibilità di impostare il numero di leucociti su cui eseguire la classificazione cellulare;
Pre-classificazione automatica delle popolazioni leucocitarie, normali e patologiche (blasti, cellule immature, elementi attivati/reattivi), della morfologia dei globuli rossi e delle piastrine;
Riclassificazione degli elementi cellulari da parte degli operatori con possibilità di confronto e consultazione con immagini di riferimento;
Struttura client-server/web based per la possibilità di consultazione a distanza del database
REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA GESTIONALE ESPERTO
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Collegamento bidirezionale a LIS con un’unica interfaccia di collegamento degli analizzatori ematologici;
L’azienda dovrà fornire per ogni presidio ospedaliero quanto necessario per un punto di accesso utile alla consultazione e la validazione dei dati dallo studio dei dirigenti;
Tracciabilità completa del campione nell’intero flusso operativo;
Gestione centralizzata dei risultati del Controllo di Qualità Interno e dei risultati delle analisi emocromocitometriche;
Regole di validazione parametrizzabili in base a età, sesso, reparto di provenienza, risultati analitici, flag strumentali, delta-check;
Possibilità di impostare commenti predefiniti per la refertazione dei risultati a LIS e di configurare azioni per approfondimenti tecnico-diagnostici, quali la rianalisi del campione e il reflex testing in completa automazione sugli analizzatori ematologici collegati o, dove richiesto, la preparazione automatica del vetrino ematologico;
Archivio storico del paziente, con visualizzazione nel tempo di risultati analitici, flag e grafici strumentali, commenti al referto ecc.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)