## LOTTI
LOTTO | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE MINIME | 1 - Attualità del prodotto: Il prodotto in questione mantiene la sua appropriatezza per l'attuale pratica clinica? | 1.1 - Eventuali osservazioni relative alla domanda n. 1 possono essere inserite in questo spazio. | 2 - Descrizione tecnica: si ritiene la descrizione del lotto | 2.2 - Eventuali osservazioni relative alla domanda n. 2 possono essere inserite in questo spazio. | 3 - Concorrenza potenziale: Quanti operatori economici ritieni che saranno in grado di competere effettivamente per questo lotto? | 3.3 - Eventuali osservazioni relative alla domanda n. 3 possono essere inserite in questo spazio. | 4 - Indicare aggiudicazioni recenti di altre Stazioni Appaltanti (meglio se Centrali di Committenza o Soggetti Aggregatori) che, riflettono fedelmente lo stato attuale del mercato
1 | Sistema per la gestione della glicemia composto da pompa per insulina con catetere, integrata a sensore CGM e ad algoritmo di controllo automatico di infusione di insulina in grado di ottimizzare il compenso glicemico (Hybrid Closed Loop e Advanced Hybrid Closed Loop) + relativo materiale di consumo per pompa e sensore | CARATTERISTICHE MINIME GENERALI MICROINFUSORE
Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) ≤ +/- 5% della velocità di flusso basale
Resistenza all'acqua almeno IPX 7
Profili basali programmabili almeno 2
Velocità minima basale min. 0,1 U/h
Incremento minimo della velocità basale uguale o inferiore a 0,025 U/h
Velocità di infusione basale temporanea programmabile (in percentuale)
Dimensione del serbatoio almeno 150 U
Visualizzazione sullo schermo delle informazioni relative alla batteria residua e alla quantità di insulina disponibile
Presenza di allarmi di malfunzionamento del sistema (quali ad esempio bolo non erogato/interrotto, occlusione...) con segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione
CARATTERISTICHE EROGAZIONE DEL BOLO
Bolo minimo erogabile uguale o inferiore a 0,05
Incremento minimo del bolo uguale o inferiore a 0,025
Normale/standard ad erogazione rapida
Presenza di calcolatore del bolo integrato alla pompa o esterno al dispositivo o su App certificata come DM
N. di segmenti (periodi) programmabili (per SI, I/CHO, target ecc) almeno 3
CARATTERISTICHE MINIME SISTEMA CGM
Resistenza all’acqua IPX7;
Durata minima del sensore (N. giorni) almeno 7
Disponibilità di sistema automatico (insertore) per facilitare l’inserimento del sensore
Visualizzazione su monitor/schermo del trend glicemico delle ultime ore con appositi indicatori a freccia
Disponibilità di allarmi acustici con volume regolabile e/o vibrazione, indicanti episodi di ipoglicemia e di iperglicemia e perdita del segnale
Ricevitore integrato del microinfusore o equivalente
Distanza di ricezione minima del segnale dal trasmettitore di 1,5mt
Durata minima del trasmettitore, se non integrato nel sensore, tre mesi;
Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica
MATERIALE MONOUSO
Cerotti adesivi “Latex free”. È richiesta inoltre la fornitura di materiali di consumo quali serbatoi, set infusionali, eventuali insertori e batterie compatibili per ogni microinfusore.
2 | Patch Pump - Microinfusore per somministrazione continua di insulina, con sistema di gestione telecomandata, adesivo, resistente all'acqua o con possibilità di distacco | CARATTERISTICHE MINIME GENERALI MICROINFUSORE
Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) ≤ +/- 5% della velocità di flusso basale
Adesivo
Velocità minima basale Uguale o inferiore a 0,1 U/h con incremento minimo 0,1 U/h o inferiore;
Velocità di infusione basale temporanea programmabile (in percentuale) o U/h
Visualizzazione sullo schermo del dispositivo di controllo delle informazioni relative alla batteria residua e alla quantità di insulina disponibile
DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER COMANDO DELLA POMPA
Profili basali programmabili almeno 3
Numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo: minimo 12;
Dimensione del serbatoio almeno 150 U
Presenza di allarmi di malfunzionamento del sistema (quali ad esempio bolo non erogato/interrotto, occlusione...) con segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione
CARATTERISTICHE EROGAZIONE DEL BOLO
Bolo minimo erogabile Uguale o inferiore a 0,2
Normale/standard ad erogazione rapida
Esteso/Prolungato (onda quadra) ad erogazione per un periodo di tempo programmabile
Onda doppia o ad erogazione combinata di erogazione rapida e prolungata
Presenza di calcolatore del bolo nel dispositivo di controllo
N. di segmenti (periodi) programmabili (per SI, I/CHO, target ecc) almeno 3
Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica
Blocco di sicurezza impostabile
MATERIALE MONOUSO
Cerotti adesivi, patch
3 | Sistema per la gestione della glicemia composto da pompa per insulina Patch Pump, integrata a sensore CGM e ad algoritmo di controllo automatico di infusione di insulina in grado di ottimizzare il compenso glicemico (Hybrid Closed Loop e Advanced Hybrid Closed Loop) + relativo materiale di consumo. | CARATTERISTICHE MINIME GENERALI MICROINFUSORE
Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) ≤ +/- 5% della velocità di flusso basale
Adesivo
Velocità minima basale Uguale o inferiore a 0,1 U/h con incremento minimo 0,1 U/h o inferiore;
Velocità di infusione basale temporanea programmabile (in percentuale) o U/h
Visualizzazione sullo schermo del dispositivo di controllo delle informazioni relative alla batteria residua e alla quantità di insulina disponibile
DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER COMANDO DELLA POMPA
Profili basali programmabili: minimo 2;
Numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo: minimo 12;
Dimensione del serbatoio almeno 150 U
Presenza di allarmi di malfunzionamento del sistema (quali ad esempio bolo non erogato/interrotto, occlusione...) con segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione
CARATTERISTICHE EROGAZIONE BOLO
Bolo minimo erogabile uguale o inferiore a 0,2
Presenza di calcolatore del bolo nel dispositivo di controllo
N. di segmenti (periodi) programmabili (per SI, I/CHO, target ecc) almeno 3
Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica
Blocco di sicurezza impostabile
CARATTERISTICHE SISTEMA CGM
Resistenza all’acqua IPX7;
Durata minima del sensore (N. giorni) almeno 7
Disponibilità di sistema automatico (insertore) per facilitare l’inserimento del sensore
Visualizzazione su monitor/schermo del trend glicemico delle ultime ore con appositi indicatori a freccia
Disponibilità di allarmi acustici con volume regolabile e/o vibrazione, indicanti episodi di ipoglicemia e di iperglicemia e perdita del segnale;
Ricevitore integrato o equivalente
Distanza di ricezione minima del segnale dal trasmettitore di 1,5mt
Durata minima del trasmettitore, se non integrato nel sensore, tre mesi;
MATERIALE MONOUSO
Cerotti adesivi, patch
4 | Sensore per il monitoraggio continuo real time del glucosio interstiziale(CGM) con allarmi acustici soglia per ipo e per iperglicemia | CARATTERISTICHE MINIME GENERALI SENSORE
Durata minima del sensore (N. giorni) Almeno 7
Disponibilità di sistema automatico o guidato per l’inserzione del sensore;
Durata minima del trasmettitore (se presente) non inferiore a 3 mesi
Resistenza all’acqua almeno IPX 7
Ricevitore o sistema equivalente per la gestione dei dati
Distanza di ricezione minima del segnale dal trasmettitore e ricevitore di 1,5 mt
Visualizzazione sul monitor /schermo del trend glicemico delle ultime ore con appositi indicatori a freccia
Disponibilità di allarmi acustici indicanti episodi di ipoglicemia e di iperglicemia
Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica
Accuratezza:valori glicemici > 98% nelle aree A e B della griglia Clarke -Parkes
5 | Sensore per il monitoraggio continuo real time del glucosio interstiziale (CGM) con allarmi acustici predittivi per ipo e per iperglicemia | CARATTERISTICHE MINIME GENERALI SENSORE
Durata minima del sensore (N. giorni) Almeno 7
Disponibilità di sistema automatico o guidato per l’inserzione del sensore;
Durata minima del trasmettitore (se presente) non inferiore a 3 mesi
Resistenza all’acqua almeno IPX 7
Ricevitore o sistema equivalente per la gestione dei dati
Distanza di ricezione minima del segnale dal trasmettitore e ricevitore di 1,5 mt
Visualizzazione sul monitor /schermo del trend glicemico delle ultime ore con appositi indicatori a freccia
Disponibilità di allarmi acustici predittivi indicanti richio di ipoglicemia e di iperglicemia
Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica
Accuratezza:valori glicemici > 98% nelle aree A e B della griglia Clarke -Parkes