## Norme Cert.
ALLEGATO 7a
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Norme / Certificazioni / Documentazione Richiesta - DPI ANTI-X Destinati agli Operatori Sanitari | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Conformità IEC 61331-1 e 3:2014 (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.1 > A)
Conformità Regolamento Europeo 2016/425 (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.1 > B)
Dichiarazione di conformità CE (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > A)
Certificazione CE emessa da un Ente Certificatore Europeo per DPI anti X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > A)
Scheda di sicurezza del materiale attenuante, sottoscritta dal produttore dello stesso (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > B)
Scheda indicativa del peso del materiale attenuante espresso in kg/m2 per materiali con Eq. Pb 0,50mm@100kVp e con Eq. Pb 0,35mm@100kVp (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > C)
Tabella con i valori di attenuazione a diversi kV ed eventuale documentazione scientifica circa verifiche di attenuazione ai Raggi-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > D)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana con istruzioni d’uso dei prodotti offerti (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - l’identificazione del materiale attenuante (con specifiche relative alla composizione degli elementi utilizzati) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 1)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Il significato e la descrizione di tutte le marcature sugli elementi (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 2)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Le istruzioni per l’uso (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 3)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Personalizzazioni eventuali (documentazione non obbligatoria) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 4)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Caratteristiche ergonomiche (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 5)
Dichiarazione del concorrente indicante le modalità di lavaggio e sanificazione - (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > F)

## Car. Minime - DPI Sanitari
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Caratteristiche Minime OCCHIALE DI PROTEZIONE ANTI-X CON PROTEZIONE FRONTALE E LATERALE (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.1) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Modello provvisto di protezione frontale e laterale
Protezione frontale non inferiore a 0,75 mm Pb eq a 150 kVp
Protezione laterale non inferiore a 0,50 mm Pb eq a 150 kVp
Peso non superiore a 80 grammi (modello standard), per il sovrapponibile non sarà oggetto di valutazione
Dotazione di nasello fisso per il comfort dell'operatore
Dotazione di laccio di sicurezza regolabile e custodia per i modelli offerti
Trattamento antiriflesso e anti-appannamento delle lenti
Modello aderente al contorno facciale, in particolare nella parte inferiore e laterale dell’occhiale
Deve essere prevista la fornitura di modelli anche "sovrapponibili" (idonei per il posizionamento sopra gli occhiali da vista), con le stesse caratteristiche tecniche, in base alle esigenze del personale assegnatario
Possibilità di applicazione al modello fornito di un porta-dosimetro per la valutazione della dose equivalente al cristallino con dosimetri TLD.
Disponibilità a fornire la personalizzazione dell'occhiale con lenti monofocali, bifocali e progressive a richiesta dell’Azienda sanitaria per casi specifici (da quotare in listino separato all’offerta economica)
Disponibilità a fornire un modello di DPI a forma di visiera panoramica frontale, con protezione frontale equivalente non inferiore a 0,10 mm Pb, conforme alla normativa CEI sotto riportata (da quotare in listino separato all’offerta economica)
Caratteristiche Minime CAMICI E COLLARI ANTI-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Tutti i DPI devono essere privi di piombo (lead free) e avere la stessa composizione in materiale attenuante
Disponibilità dei DPI offerti in diverse taglie e lunghezze con possibilità di personalizzazione
Presenza di supporto lombare per i camici interi
Presenza di spazi appositi dove annotare la data dei controlli radiografici effettuati sul materiale
Materiale traspirante, lavabile, sanificabile, latex free
Assenza totale di ftalati
Presenza di etichetta interna non rimovibile e non cancellabile riportante tutte le informazioni previste dalla normativa CEI EN 61331-3: 2015
Identificazione dell’operatore attraverso etichetta rimovibile (es. velcro)
Fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione
Caratteristiche Minime CAMICE CHIUSO PESANTE INTERO (SCHERMATURA ANTERIORE PARI A 0,50 mmPB EQ) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.3) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Completamente avvolgente per garantire la massima protezione. La protezione offerta dal camice deve essere totale da fianco a fianco con equivalente totale di protezione anteriore non inferiore a 0,50 mmPb eq e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq
Dotazione di supporto lombare
Dotazione di taschino esterno non schermato porta dosimetro all'altezza del petto sul lato sinistro
Caratteristiche Minime CAMICE A DUE PEZZI - GONNA E CORPETTO (SCHERMATURA ANTERIORE PARI A 0,50 mmPB EQ (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.4) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Il corpetto deve essere completamente avvolgente per garantire la massima protezione. La protezione offerta dal corpetto deve essere totale da fianco a fianco con equivalente totale di protezione anteriore non inferiore a 0,50 mmPb eq e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq;Il corpetto deve avere una sovrapposizione frontale totale aggiustabile tramite clip e/o velcro e/o fibbia o qualunque altro dispositivo ritenuto equivalente
La gonna deve essere completamente avvolgente per garantire la massima protezione, deve avere protezione anteriore con equivalente totale non inferiore a 0,50 mmPb eq, e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq. La gonna deve essere un unico pezzo con sovrapposizione frontale regolabile tramite clip e/o velcro e/o fibbia o qualunque altro dispositivo ritenuto equivalente
Deve essere garantita la sovrapposizione tra il corpetto e la gonna devono garantire la continuità della schermatura
Dotazione di taschino esterno non schermato porta dosimetro all'altezza del petto sul lato sinistro
Caratteristiche Minime COLLARI ANTI-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.5) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Equivalenza in piombo non inferiore a 0,5 mm Pb eq
Copertura della metà anteriore del collo, compresa la ghiandola tiroidea, con estensione tale da garantire la sovrapposizione tra il collare e il camice protettivo
Chiusura sul retro regolabile
Presenza del materiale schermante su tutta la superficie del collare (anche sul retro e lateralmente)

## Criteri Migliorativi
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Criteri Migliorativi | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
OCCHIALI ANTI-X - Capacità di attenuazione % a 50 kV
OCCHIALI ANTI-X - Capacità di attenuazione % a 70 kV
OCCHIALI ANTI-X - Capacità di attenuazione % a 90 kV
OCCHIALI ANTI-X - Capacità di attenuazione % a 110 kV
OCCHIALI ANTI-X Peso occhiale di protezione
Camici e Collari Anti-X - Densità d'area espressa in gr/m^(2) per lo spessore da 0,50 mm Pb eq
Camici e Collari Anti-X - Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 50 kVp
Camici e Collari Anti-X - Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 70 kVp
Camici e Collari Anti-X - Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 90 kVp
Camici e Collari Anti-X - Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 110 kVp
Camice Chiuso Pesante Intero, la protezione da 0,50 mm Pb eq è garantita senza sovrapposizione dei lembi.
Camice Chiuso Pesante Intero presenza di supporto lombare integrato all'interno ovvero all'esterno del camice.
Sistema sotware di gestione ed hardware associato - Descrivere l'architettura e le funzionalità, comprensivo del sistema di identificazione dei DPI (tag/codice a barre/ecc. ecc.)
Formazione /aggiornamento sul software
Formazione e aggiornamento sull'uso corretto e manutenzione dei dispositivi offerti

## Car. Minime - Pazienti
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Caratteristiche Minime TIPOLOGIE DEI DISPOSITIVI (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.4.1 / 1.4.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Tutti i DPI devono essere privi di piombo (lead free)
Materiale traspirante, lavabile, sanificabile, latex free
Assenza totale di ftalati
Fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione dei dispositivi

## Car. Minime - Accessori
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Caratteristiche Minime ACCESSORI - Paratia mobile anti x con schermatura minima 2 mmPb (Rif. Capitolato Tecnico > 1.5 > A) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Paratia mobile Anti X con schermatura minima 2 mmPb
Tre ante
Finestra visiva anti x, dimensioni minime del cristallo pari a 30 x 40 cmxcm
Ruote gommate con freno di bloccaggio
Caratteristiche Minime ACCESSORI - Appendi-Camici (Rif. Capitolato Tecnico > 1.5 > B) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Mobile per lo stoccaggio di almeno 12 set di camici (interi e/o spezzati), con almeno 12 grucce dedicate
Essere dotato di ruote idonee al supporto del peso a pieno carico e alla movimentazione dei DPI alloggiati
Con freno di sicurezza
Corredato da certificazione da parte del produttore

## Car. Sistema Tracciamento
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Caratteristiche SISTEMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO (Rif. Capitolato Tecnico > 2.1) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Sistema web based installato su server consultabile da tutte le postazioni aziendali
Individuazione Unità Operativa
Data di consegna
Data di restituzione
Data ed esito collaudo
Manutenzione
Anagrafica completa DPI (con eventuale scheda e certificati CE)
Registro DPI
Controlli di qualità periodici
Accesso tramite sw e autorizzazioni opportune (differenti livelli di autorizzazione)
Assistenza remota in caso di problemi
Registrazione operazioni di pulizia, controlli di qualità e sostituzione DPI
Esportazione dell’elenco dei DPI in carico almeno in formato PDF, XLS, CSV (da consegnare completamente al termine della fornitura del servizio)
Backup & Disaster Recovery dei dati garantito
Formazione annua garantita on-site non inferiore a 2 gg lavorativi (finalità di formazione / aggiornamento) sul personale dedicato

## Car. Servizi Opzionali
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 2
Caratteristiche SERVIZI OPZIONALI (Rif. Capitolato Tecnico > 2.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Documento Illustrativo Caratteristiche - Servizio Ritiro e Smaltimento
Documento Illustrativo Caratteristiche - Servizio di manutenzione ordinaria
Documento Illustrativo Caratteristiche - Servizio di controllo Radiologico dei DPI
Documento Illustrativo Caratteristiche- Servizio di controllo della Qualità