## Norme Cert.
ALLEGATO 7b
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Norme / Certificazioni / Documentazione Richiesta - DPI ANTI-X Destinati agli Operatori Sanitari | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Conformità IEC 61331-1 e 3:2014 (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.1 > A)
Conformità Regolamento Europeo 2016/425 (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.1 > B)
Dichiarazione di conformità CE (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > A)
Certificazione CE emessa da un Ente Certificatore Europeo per DPI anti X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > A)
Scheda di sicurezza del materiale attenuante, sottoscritta dal produttore dello stesso (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > B)
Scheda indicativa del peso del materiale attenuante espresso in kg/m2 per materiali con Eq. Pb 0,50mm@100kVp e con Eq. Pb 0,35mm@100kVp (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > C)
Tabella con i valori di attenuazione a diversi kV ed eventuale documentazione scientifica circa verifiche di attenuazione ai Raggi-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > D)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana con istruzioni d’uso dei prodotti offerti (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - l’identificazione del materiale attenuante (con specifiche relative alla composizione degli elementi utilizzati) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 1)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Il significato e la descrizione di tutte le marcature sugli elementi (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 2)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Le istruzioni per l’uso (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 3)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Personalizzazioni eventuali (documentazione non obbligatoria) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 4)
Scheda tecnica redatta in lingua italiana - Caratteristiche ergonomiche (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > E > 5)
Dichiarazione del concorrente indicante le modalità di lavaggio e sanificazione - (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.2 > F)

## Car. Minime - DPI Sanitari
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche Minime OCCHIALE DI PROTEZIONE ANTI-X CON PROTEZIONE FRONTALE E LATERALE (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.1) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Modello provvisto di protezione frontale e laterale
Protezione frontale non inferiore a 0,75 mm Pb eq a 150 kVp
Protezione laterale non inferiore a 0,50 mm Pb eq a 150 kVp
Peso non superiore a 80 grammi (modello standard), per il sovrapponibile non sarà oggetto di valutazione
Dotazione di nasello fisso per il comfort dell'operatore
Dotazione di laccio di sicurezza regolabile e custodia per i modelli offerti
Trattamento antiriflesso e anti-appannamento delle lenti
Modello aderente al contorno facciale, in particolare nella parte inferiore e laterale dell’occhiale
Deve essere prevista la fornitura di modelli anche "sovrapponibili" (idonei per il posizionamento sopra gli occhiali da vista), con le stesse caratteristiche tecniche, in base alle esigenze del personale assegnatario
Possibilità di applicazione al modello fornito di un porta-dosimetro per la valutazione della dose equivalente al cristallino con dosimetri TLD.
Disponibilità a fornire la personalizzazione dell'occhiale con lenti monofocali, bifocali e progressive a richiesta dell’Azienda sanitaria per casi specifici (da quotare in listino separato all’offerta economica)
Disponibilità a fornire un modello di DPI a forma di visiera panoramica frontale, con protezione frontale equivalente non inferiore a 0,10 mm Pb, conforme alla normativa CEI sotto riportata (da quotare in listino separato all’offerta economica)
Caratteristiche Minime CAMICI E COLLARI ANTI-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Tutti i DPI devono essere privi di piombo (lead free) e avere la stessa composizione in materiale attenuante
Disponibilità dei DPI offerti in diverse taglie e lunghezze con possibilità di personalizzazione
Presenza di supporto lombare per i camici interi
Presenza di spazi appositi dove annotare la data dei controlli radiografici effettuati sul materiale
Materiale traspirante, lavabile, sanificabile, latex free
Assenza totale di ftalati
Presenza di etichetta interna non rimovibile e non cancellabile riportante tutte le informazioni previste dalla normativa CEI EN 61331-3: 2015
Identificazione dell’operatore attraverso etichetta rimovibile (es. velcro)
Fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione
Caratteristiche Minime CAMICE CHIUSO PESANTE INTERO (SCHERMATURA ANTERIORE PARI A 0,50 mmPB EQ) (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.3) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Completamente avvolgente per garantire la massima protezione. La protezione offerta dal camice deve essere totale da fianco a fianco con equivalente totale di protezione anteriore non inferiore a 0,50 mmPb eq e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq
Dotazione di supporto lombare
Dotazione di taschino esterno non schermato porta dosimetro all'altezza del petto sul lato sinistro
Caratteristiche Minime CAMICE A DUE PEZZI - GONNA E CORPETTO (SCHERMATURA ANTERIORE PARI A 0,50 mmPB EQ (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.4) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Il corpetto deve essere completamente avvolgente per garantire la massima protezione. La protezione offerta dal corpetto deve essere totale da fianco a fianco con equivalente totale di protezione anteriore non inferiore a 0,50 mmPb eq e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq;Il corpetto deve avere una sovrapposizione frontale totale aggiustabile tramite clip e/o velcro e/o fibbia o qualunque altro dispositivo ritenuto equivalente
La gonna deve essere completamente avvolgente per garantire la massima protezione, deve avere protezione anteriore con equivalente totale non inferiore a 0,50 mmPb eq, e posteriore non inferiore a 0,25 mm Pb eq. La gonna deve essere un unico pezzo con sovrapposizione frontale regolabile tramite clip e/o velcro e/o fibbia o qualunque altro dispositivo ritenuto equivalente
Deve essere garantita la sovrapposizione tra il corpetto e la gonna devono garantire la continuità della schermatura
Dotazione di taschino esterno non schermato porta dosimetro all'altezza del petto sul lato sinistro
Caratteristiche Minime COLLARI ANTI-X (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.3.5) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Equivalenza in piombo non inferiore a 0,5 mm Pb eq
Copertura della metà anteriore del collo, compresa la ghiandola tiroidea, con estensione tale da garantire la sovrapposizione tra il collare e il camice protettivo
Chiusura sul retro regolabile
Presenza del materiale schermante su tutta la superficie del collare (anche sul retro e lateralmente)

## Criteri Migliorativi
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Criteri Migliorativi | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Densità del materiale - Spessore di 0.50 mm di Pb eq.
Densità del materiale - Spessore di 0.25 mm di Pb eq.
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 50
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 70
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 90
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 110
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 50
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 70
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 90
Attenuazione percentuale per la lamina schermante - Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 110
Attenuazione percentuale della protezione frontale degli occhiali (mm Pb eq.) = 0,75 - Fascio (kV) 150
Occhiali Anti-X - Peso degli occhiali: peso complessivo dell’occhiale anti-X modello senza lenti graduate ma con protezione frontale e laterale, di misura standard o media.
Occhiali Anti-X - Peso degli occhiali: Ergonomia degli occhiali Anti-X modello senza lenti graduate ma con protezione frontale e laterale, di misura standard o media; ovvero: presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello destinati ad un maggior comfort di utilizzo; forma arrotondata che segua il naturale contorno facciale.
SERVIZI - Gestione Informatizzata - Valutazione del software di database lato server.
SERVIZI - Gestione Informatizzata - Valutazione della fruibilità dell’interfaccia lato utente.
SERVIZI - Gestione Informatizzata - Valutazione dell’hardware: client, server, dispositivi di tracciamento.
SERVIZI - Gestione Informatizzata - Valutazione dell’hardware: client, server, dispositivi di tracciamento.
SERVIZI - Gestione Informatizzata - Progettazione client mobile first, come definita da AGID
SERVIZI - Altri - Protocollo di gestione complessiva del servizio, con indicazione di: Laboratorio che esegue il controllo radiologico; Stabilimento che esegue la sanificazione; Protocollo di sanificazione; Protocollo di ispezione dei danni esterni. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti.
SERVIZI - Altri - Protocollo di controlli della integrità/efficienza mediante RX, si ricorda che è escluso l’utilizzo di macchine radiogene della Azienda Ospedaliera/Sanitaria.
SERVIZI - Altri - Necessità di un magazzino o locali interni per svolgere il servizio.
SERVIZI - Altri - Tempi di intervento per il servizio di sostituzione, dal momento del fuori-uso al momento del reintegro.
SERVIZI - Altri - Tempi di processo per il servizio di pulizia/sanificazione (durata del ciclo ritiro/lavaggio/riconsegna).

## Car. Minime - Pazienti
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche Minime TIPOLOGIE DEI DISPOSITIVI (Rif. Capitolato Tecnico > Par. 1.4.1 / 1.4.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Tutti i DPI devono essere privi di piombo (lead free)
Materiale traspirante, lavabile, sanificabile, latex free
Assenza totale di ftalati
Fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione dei dispositivi

## Car. Minime - Accessori
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche Minime ACCESSORI - Paratia mobile anti x con schermatura minima 2 mmPb (Rif. Capitolato Tecnico > 1.5 > A) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Paratia mobile Anti X con schermatura minima 2 mmPb
Tre ante
Finestra visiva anti x, dimensioni minime del cristallo pari a 30 x 40 cmxcm
Ruote gommate con freno di bloccaggio
Caratteristiche Minime ACCESSORI - Appendi-Camici (Rif. Capitolato Tecnico > 1.5 > B) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Mobile per lo stoccaggio di almeno 12 set di camici (interi e/o spezzati), con almeno 12 grucce dedicate
Essere dotato di ruote idonee al supporto del peso a pieno carico e alla movimentazione dei DPI alloggiati
Con freno di sicurezza
Corredato da certificazione da parte del produttore

## Car. Servizio Noleggio
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO (Rif. Capitolato Tecnico > 3.1) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Progetto e Documentazione tecnica attestante le richieste al paragrafo sopracitato

## Car. Sistema Tracciamento
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche SERVIZIO DI GESTIONE E TRACCIAMENTO ELETTRONICA DEI DPI (Rif. Capitolato Tecnico > 3.2) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Progetto e Documentazione tecnica attestante le richieste al paragrafo sopracitato

## Car. Servizio Lavaggio Sanific
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE (Rif. Capitolato Tecnico > 3.3) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Progetto e Documentazione tecnica attestante le richieste al paragrafo sopracitato

## Car. Servizio Qualità Efficenz
ALLEGATO 5
Modello per OFFERTA TECNICA
La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate
LOTTO n° > |  | 1
Caratteristiche SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI QUALITÀ E DELL'EFFICIENZA (Rif. Capitolato Tecnico > 3.4) | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Progetto e Documentazione tecnica attestante le richieste al paragrafo sopracitato