## ELENCO LOTTI PRIMA STESURA
LOTTO | Sub lotto | CND | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | INDICARE SE LA DITTA DISPONE O MENO DEL PRODOTTO SOTTO INDICATO . IN CASO POSITIVO METTERE "SI" IN CASO NEGATIVO METTERE "NO" | SPAZIO RISERVATO ALLE DITTE PER FORMULARE OSSERVAZIONI E RILIEVI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEFINITE NELLA COLONNA "E" | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | SPAZIO RISERVATO ALLE DITTE PER FORMULARE OSSERVAZIONI E RILIEVI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEFINITE NELLA COLONNA "H" E TENENDO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTI NELL'ALLEGATO B | BASE D'ASTA UNITARIA | OSSERVAZIONI BASE D'ASTA UNITARIA : IN CASO DI BASE D'ASTA NON CONGRUA INDICARE PERCENTUALE DI DISCOSTAMENTO SECIFICANDO A CHIARE NOTE SE IN ANUMENTO OVVERO IN RIDUZIONE; IN CASO DI BASE D'ASTA NON PRESENTE INDICARE UN RANGE DI VALORI UNITARI INDICANDO IL MIN E MASSIMO SENZA | 50 | 250
DILATATORI | [10 empty] | 50 | 200
1 |  |  | DILATATORI A PALLONCINO | DILATATORI A PALLONCINO (riferimento tabella parametri valutazione n. 1) dati presi da modena riferiti al 2016 idem per i prezzi Dilatatori a palloncino, monouso, sterili, esofagei, pilorici, colici, posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico (la cui misura è 2.8 mm). Devono essere in materiale plastico, a bassa compliance e devono accettare il filo guida da 0.035. La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 180 cm. Palloni di diametri da 6 a 20mm di varie lunghezze. Dovrà essere fornito in USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio. |  |  | OEPV |  | 250 |  | 50 | 250
2 |  |  | DILATATORI BILIARI | DILATATORI BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 1) Dilatatori biliari a palloncino, monouso, sterili, doppio lume, posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico. Devono essere in materiale plastico, a bassa compliance e devono accettare il filo guida da 0.035. La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 180 cm. Palloni di vari diametri e lunghezze. Dovrà essere fornito in uso gratuito il manometro e la siringa di gonfiaggio. |  |  | OEPV |  | 250 |  | 50 | 250
3 |  |  | DILATATORI A PALLONCINO PER ACALASIA | DILATATORI A PALLONCINO PER ACALASIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 1) Dilatatori a palloncino per Acalasia, monouso, sterili, con demarcazione radiologica sulla punta distale, posizionabili su filo guida. Devono essere in materiale plastico, a bassa compliance. La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 90 cm. Il diametro del palloncino deve variare da 30 mm a 40 mm circa. Dovrà essere fornito in uso gratuito il manometro e la siringa di gonfiaggio. Quantità Annuale: 20 Importo totale annuo: 5.000 € |  |  | OEPV |  | 200 |  | 10 | 200
4 |  |  | DILATATORI BILIARI A PALLONCINO | DILATATORI BILIARI A PALLONCINO (riferimento tabella parametri valutazione n. 1) Dilatatori biliari a palloncino, monouso, sterili, doppio lume, posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico. Devono essere in materiale plastico, a bassa compliance e devono accettare il filo guida da 0.035. La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 180 cm. Palloni di vari diametri e lunghezze. Compatibile con sistema a rapido scambio. Dovrà essere fornito in uso gratuito il manometro e la siringa di gonfiaggio. |  |  | OEPV |  | 250 |  | 50 | 250
5 |  |  | DILATATORI A PALLONCINO COMPATIBILE CON SISTEMA RAPIDO SCAMBIO | DILATATORI A PALLONCINO COLICI, PILORICI E BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 1) Dilatatori a palloncino, monouso, sterili, esofagei, pilorici, colici e biliari, posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico (2.8). Devono essere in materiale plastico, a bassa compliance e devono accettare il filo guida da 0.035. La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 180 cm. Palloni di vari diametri e lunghezze. Compatibile con sistema a rapido scambio. Dovrà essere fornito in uso gratuito il manometro e la siringa di gonfiaggio. |  |  | OEPV |  | 111 |  | 18 | 111
6 |  |  | DILATATORI BILIARI A CANDELA PER DILATAZIONE PROGRESSIVA | DILATATORI BILIARI A CANDELA PER DILATAZIONE PROGRESSIVA (riferimento tabella parametri valutazione n. 2) Dilatatori biliari a candela per dilatazione progressiva monouso, sterili (varie misure). Devono essere in materiale plastico utilizzabili su filo guida sotto controllo radiologico ed endoscopico, con calibro variabile in punta. Devono accettare fili guida fino a 0.035”. La lunghezza utilizzabile non deve essere inferiore ai 200 cm, diametri da 4 a 12 fr. circa. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
7 |  |  | DILATATORI PLURIUSO A CANDELA | DILATATORI PLURIUSO A CANDELA (riferimento tabella parametri valutazione n. 2) A. SET DI DILATATORI PLURIUSO A CANDELA, tipo SAVARY, da usare su filo guida, almeno 4 pezzi (vari diametri e misure) B. DILATATORE SINGOLO PLURIUSO A CANDELA, tipo SAVARY, da usare su filo guida. Vari diametri e misure. |  |  | OEPV |  | 15 |  | 300 | 15
8 |  |  | SISTEMA ENDOSCOPICO DI DILATAZIONE PROGRESSIVA | SISTEMA ENDOSCOPICO DI DILATAZIONE PROGRESSIVA Sistema endoscopico di dilatazione progressiva sotto visione diretta tramite cappucci dilatatori trasparenti da posizionare sulla punta dell’endoscopio. Diametri del cappuccio da 7 a 16 mm. Presenza di 3 fori: uno per l’inserimento del filo guida e due per l’insufflazione e la suzione. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 20 |  | 30 | 20
AGHI | [10 empty] | 20 | 50
9 |  |  | AGHI PER TERAPIA INIETTIVA | AGHI PER TERAPIA INIETTIVA Aghi monouso, sterili, per terapia iniettiva. Punta a becco di flauto dotati di fermo di avanzamento, camicia interna ed esterna in teflon, diametro per canale operativo 1.8 mm e 2.8 mm. Varie lunghezze del catetere. Calibri dell'ago da 19 a 25 Gauge disponibilità di tutte le misure. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 50 |  | 20 | 50
10 |  |  | AGHI PER TERAPIA INIETTIVA PER ENTEROSCOPIO | AGHI PER TERAPIA INIETTIVA PER ENTEROSCOPIO Ago monouso sterile per terapia iniettiva per Enteroscopio. Punta a becco di flauto con fermo di avanzamento, compatibile con canale operativo da 1.8 e 2.8, lunghezza circa 300 cm. saranno accettate variazioni nel range del 10%. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 30 |  | 50 | 30
11 |  |  | AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA | AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA (riferimento tabella parametri valutazione n. 3) Ago tipo Carr Locke per terapia iniettiva, monouso, sterile. |  |  | IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE SENZA % PREASSEGNATE - OEPV |  | 50
12 |  |  | AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA PER DUODENOSCOPIO | AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA PER DUODENOSCOPIO (riferimento tabella parametri valutazione n. 3) Ago tipo Carr Locke per terapia iniettiva per duodenoscopio, monouso, sterile, flessibile. |  |  | OEPV - IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE SENZA % PREASSEGNATE - |  | 50 |  | 3 200 | 1000 20
13 |  |  | AGHI PER INIEZIONE DI COLLA DI FIBRINA | AGHI PER INIEZIONE DI COLLA DI FIBRINA Ago per iniezione di colla di fibrina, doppio lume, monouso, sterile. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 90 |  | 100 | 90
CLIP E SISTEMI DI SUTURA ENDOSCOPICA | [10 empty] | 50 | 90
14 |  |  | SISTEMA PER IL POSIZIONAMENTO DI CLIP PER VIA ENDOSCOPICA | SISTEMA PER IL POSIZIONAMENTO DI CLIP PER VIA ENDOSCOPICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 4bis) Sistema per il posizionamento di clip per via endoscopica utilizzabile con canale operativo da 2.8 mm. Il set deve comprendere: A. applicatore pluriuso di varie lunghezze, autoclavabile, con capacità rotante; B. caricatori monouso sterili con clip di diverse misure e tipologie |  |  | OEPV |  | 3500 |  | 6 | 3500
15 |  |  | CLIP MONOUSO ROTANTE A 360° | CLIP MONOUSO ROTANTE A 360° (riferimento tabella parametri valutazione n. 4) Clip monouso, sterile, rotante a 360°, precaricata, con possibilità di riapertura multipla. Lunghezza oltre 200 cm (discostamento non oltre il 10%), compatibile con tutti gli strumenti endoscopici. Utilizzabile in canale di lavoro almeno da 2.8 mm. Quantità Annuale: 100 Importo totale annuo: 9.000 € |  |  | OEPV |  | 5000 |  | 3 | 5000
17 |  |  | SISTEMA DI SUTURA CHIRURGICA-ENDOSCOPICA CON MANIPOLO | SISTEMA DI SUTURA CHIRURGICA-ENDOSCOPICA CON MANIPOLO Sistema di Sutura chirurgica-endoscopica con manipolo da applicare ad endoscopio, in grado di effettuare suture continue o a punti staccati, a pieno spessore, a lunga durata, composto da: a) manipolo b) sistema monouso a vite continua per il trazionamento della mucosa gastrica, c) sistema di serraggio della sutura in PTFE d) suture in Polidiossanone con ancoretta di innesto all’Anchor Exchange e) suture in Polipropilene con ancoretta di innesto all’Anchor Exchange f) Overtube (lunghezza 27 cm – diametro 16,7mm) Quantità annuale: 6 Importo annuale: 21.000 Euro |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 900 |  | 20 | 900
18 |  |  | SISTEMA GASTROINTESTINALE DI SUTURA ENDOSCOPICA MONOUSO A CONTROLLO IDRAULICO | SISTEMA GASTROINTESTINALE DI SUTURA ENDOSCOPICA MONOUSO A CONTROLLO IDRAULICO Sistema gastrointestinale di sutura endoscopica monouso a controllo idraulico per la plicatura a tutto spessore della parete dello stomaco nel trattamento di GERD, GIST, fistole e perforazioni. Costituito da: applicatore monouso con canale integrato per l’introduzione di un endoscopio pediatrico, cartucce con punti di sutura riassorbibili e non riassorbibili e placca di protezione del tessuto, elica retrattore del tessuto, filo guida Savary. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 5000
19 |  |  | CARICATORE PER LEGATURA VARICI | CARICATORE PER LEGATURA VARICI Caricatore per legatura varici premontato. Compatibile con strumenti endoscopici di vari diametri. Impugnatura pratica ed ergonomica. Disponibile nel caricamento da 4 a 10 lacci. Dotato di valvola per irrigazione, dispositivo di bloccaggio e segnalazione di rilascio dell’elastico. Monouso. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 300 |  | 10 | 300
20 |  |  | SISTEMA DI CLIP OVER THE SCOPE | SISTEMA DI CLIP OVER THE SCOPE Sistema di Clip Over The Scope, per il trattamento endoscopico di perforazioni della parete gastrointestinale, di fistole post-chirurgiche e di deiscenze anastomotiche, di sanguinamenti di lesioni e da grossi vasi. Sistema rimovibile. Set contenente: a) Un manipolo, un cappuccio con premontata la clip ed un filo di sutura intracanalare (da 165 cm e 220cm) collegato al cappuccio che consente il rilascio della clip. Clip disponibile a denti smussi, mediamente appuntiti e appuntiti con morso da 9,0, 10,0 e 11,0 mm. Cappucci compatibili con tutti gli endoscopi (gastro e colon) di diametro da 8,5 a 14 mm; b) Pinze ad ancora con punte verso l’esterno per agganciare il tessuto di piccole lesioni e fistole. Lunghezza 2200 mm e 1650 mm; diametro 2,4 mm; compatibile con endoscopi dotati di canale operativo da 2,8 mm; c) Pinze con due morsi ad apertura asimmetrica con comando separato per afferrare i lembi di tessuto in lesioni ampie. Lunghezza 2200 mm e 1650 mm; diametro 2,6 mm; Compatibile con endoscopi dotati di canale operativo da 3,2 mm; d) Sistema di clip metallica monouso per il trattamento dei sanguinamenti, rotante e riposizionabile con possibilità di aprire e chiudere più volte la clip prima del rilascio definitivo. Rotazione a 360° tramite sistema integrato e dedicato a manopola. Apertura fino a 16,5 mm, angolo 135°, lunghezze di lavoro da 165, 230 e 270 cm; e) Sistema di Clip metallica in nitinol per la chiusura di fistole retto-vaginali e ano-rettali composto da: Clip in nitinol precaricate su sistema, applicatore a pistola, chiusura a tagliola, denti appuntiti; scovolino per cruentazione; f) Set per la rimozione di clip OTSC e/o FTRD composto da catetere flessibile a corrente continua bipolare, cappuccio per la retrazione sicura dei frammenti di clip e pinza per la rimozione della clip. Catetere lungo 220cm, compatibile con canale operativo da 2,8 mm; pinza lunga 220 cm e apertura del morso 130°. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 900
21 |  |  | CLIP EMOSTATICA ENDOSCOPICA RIMOVIBILE | Clip emostatica rimovibile con apertura da 11 mm e con possibilità di ampliare l’apertura fino a 16 mm, rotanti, riapribili, certificata per utilizzo con il duodenoscopio, monouso, sterile. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
DISPOSITIVI PER EMOSTASI | [10 empty] | 20 | 300
22 |  |  | CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER ELETTRO-COAGULAZIONE | SONDA PER TERMOCOAGULAZIONE Sonda per termocoagulazione, bipolare, monouso, per enteroscopio, lunghezza 350 cm circa. Compatibile con canale operativo da 2.8 e con gli elettrobisturi in dotazione. |  |  | ART 35 COMMA 11 - DI SOLO INTERESSE AOTR E FORSE ASL 1 |  | 165 |  | 100 | 165
23 |  |  | PINZA EMOSTATICA | Pinza emostatica tipo COAGRASPER: varie lunghezze e dimensioni del morso.Monouso. MONO OPPURE BIPOLARE . |  |  | PPB - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE |  | 400 |  | 5 | 400
24 |  |  | CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER ELETTRO-COAGULAZIONE | CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER ELETTRO-COAGULAZIONE (riferimento tabella parametri valutazione n. 6 - idoneità) Catetere emostatico bipolare per elettro-coagulazione monouso, con e senza ago, da 7 e 10 fr. Lunghezza oltre i 210 cm. Compatibile con elettrobisturi in dotazione. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 500 |  | 10 | 500
25 |  |  | SONDA PER APC (ARGON PLASMA COAGULATION) | SONDA PER APC (ARGON PLASMA COAGULATION) (riferimento tabella parametri valutazione n. 6 - idoneità) Sonda per APC (Argon Plasma Coagulation), con diametro da 1,5 mm, 2,3 mm e 3,2 mm. Lunghezza da 1,5 m, 2,2 m e 3 m. Compatibile con l’apparecchiatura in dotazione. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 500 |  | 5 | 500
26 |  |  | ANSA PER PROFILASSI EMORRAGICA | ANSA PER PROFILASSI EMORRAGICA Ansa per profilassi emorragica composta da: sonda con dispositivo di sganciamento lacci per incarcerare polipi, preventivamente alla polipectomia, ed evitarne il sanguinamento. Sistema premontato, monouso, sterile. Possibilità di utilizzo in canale endoscopico da 2,8 mm; lunghezza introduttore 230 cm circa; diametro ansa 30 mm circa. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 400
27 |  |  | SOSTANZE EMOSTATICHE | SOSTANZE EMOSTATICHE (riferimento tabella parametri valutazione n. 4 bis) Sostanze emostatiche (spray, polvere o gel ) che si attivino sia al momento del sanguinamento in atto o anche senza sanguinamento. Utilizzo per via endoscopica. |  |  | ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
ANSE
28 |  |  | ANSE MONOUSO PLURIFILAMENTO PER POLIPECTOMIA | (riferimento tabella parametri valutazione n. 7) ANSA MONOUSO PER POLIPECTOMIA PLURIFILAMENTO MONOUSO ROTANTE E NON , VARIE DIMENSIONI, VARIE APERTURE E LUNGHEZZA, VARIE FORME, COMPATIBILI CON CANALE OPERATIVO MINIMO 2.8 MM |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
29 |  |  | ANSE MONOUSO MONOFILAMENTO PER POLIPECTOMIA | (riferimento tabella parametri valutazione n.7) ANSA MONOUSO PER POLIPECTOMIA MONOFILAMENTO MONOUSO ROTANTE E NON , VARIE DIMENSIONI, VARIE APERTURE E LUNGHEZZA, VARIE FORME, COMPATIBILI CON CANALE OPERATIVO MINIMO 2.8 MM |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
30 |  |  | ANSA DA POLIPECTOMIA ASIMMETRICA | (riferimento tabella parametri valutazione n.7) ANSA DA POLIPECTOMIA CRESCENT, MONOUSO, DIAMETRI DA 15 A 30 MM CIRCA, CANALE OPERATIVO MINIMO 2.8 MM, VARIE LUNGHEZZE. |  |  | OEPV |  | 15 |  | 50 | 15
31 |  |  | MINI ANSA MONOUSO PER POLIPECTOMIA | (riferimento tabella parametri valutazione n. 7 ) MINIANSA DA POLIPECTOMIA A FREDDO, MONOUSO, APERTURA 7 MM E 10 MM, CONFIGURAZIONE OVALE E ESAGONALE CON SISTEMA DI ROTAZIONE A 1:1 , LUNGHEZZA OPERATIVA 230 MM, CANALE OPERATIVO MINIMO 2.8 MM. |  |  | OEPV |  | 200 |  | 5 | 200
32 |  |  | ANSE MONOUSO PEDIATRICHE PER POLIPECTOMIA | (riferimento tabella parametri valutazione n.7) ANSE MONOUSO PEDIATRICHE PER POLIPECTOMIA Anse monouso pediatriche per polipectomia, plurifilamento, adatte a canale operativo di circa 2,0 mm. |  |  | OEPV |  | 20 |  | 50 | 20
33 |  |  | ANSE MONOUSO CON EFFETTO AGGRAPPANTE | ANSE MONOUSO CON EFFETTO AGGRAPPANTE (riferimento tabella parametri valutazione n. 7) Anse monouso con effetto aggrappante (denti o altro sistema), adatte a canale operativo da 2,8 mm. |  |  | OEPV |  | 450 |  | 10 | 450
34 |  |  | ANSE PER POLIPECTOMIA | ANSE PER POLIPECTOMIA Anse per polipectomia, con sistema di recupero polipo. |  |  | ART. 35 COMMA 11 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
CANNULE | [10 empty] | 20 | 80
35 |  |  | CANNULA PER ERCP MONOUSO | CANNULA PER ERCP MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 9) Cannula per ERCP monouso con punta metallica, singolo lume, lunghezza cm 200 circa compatibile con guida 0.035” |  |  | OEPV |  | 80 |  | 20 | 80
36 |  |  | CANNULA PER ERCP MONOUSO | CANNULA PER ERCP MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 9) Cannula per ERCP monouso, punta rastremata, triplo lume, compatibile con guida 0,035”. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
37 |  |  | CANNULA PER ERCP MONOUSO | CANNULA PER ERCP MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 9) Cannula per ERCP monouso, punta rastremata, triplo lume, compatibile con guida 0,025”. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 30 | 150
38 |  |  | CANNULA PER ERCP MONOUSO | CANNULA PER ERCP MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 9) Cannula per ERCP monouso, compatibile con sistema a scambio rapido, punta standard e rastremata, triplo lume, compatibile con guida 0,035”. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 30 | 150
PAPILLOSFINTEROTOMI | [10 empty] | 30 | 150
39 |  |  | PAPILLOSFINTEROTOMI BILUME MONOUSO | PAPILLOSFINTEROTOMI BILUME MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillosfinterotomi bilume monouso, lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm, estremità corta e lunga, manico incorporato, accetta filo guida 0.035”, marker per il controllo radiografico ed endoscopico. |  |  | Si richiede agli OO.EE. di fornire osservazioni in merito alla possibilità di accorporare il lotto 39 e 40 in un unico lotto si cui (2 sublotti) in tal caso le Ditte cncorrenti devono obbligatoriamente formulare offerte per entrambi i sublotti. Sarà individuato pertanto un unico aggiudicatario per l'intero lotto. |  | 400 |  | 5 | 400
40 |  |  | PAPILLOSFINTEROTOMI BILUME MONOUSO | PAPILLOSFINTEROTOMI BILUME MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillosfinterotomi bilume monouso, lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm, estremità corta e lunga, manico incorporato, accetta filo guida 0.021”, marker per il controllo radiografico ed endoscopico. |  |  | Si richiede agli OO.EE. di fornire osservazioni in merito alla possibilità di accorporare il lotto 39 e 40 in un unico lotto si cui (2 sublotti) in tal caso le Ditte cncorrenti devono obbligatoriamente formulare offerte per entrambi i sublotti. Sarà individuato pertanto un unico aggiudicatario per l'intero lotto. |  | 150 |  | 50 | 150
41 |  |  | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillosfinterotomi trilume monouso, lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm, estremità corta e lunga, manico incorporato, accetta filo guida 0.035”, marker per il controllo radiografico ed endoscopico. Lama protetta. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE |  | 300 |  | 10 | 300
42 |  |  | PAPILLOTOMO PRE-CUT STERILE MONOUSO TRIPLO LUME | PAPILLOTOMO PRE-CUT STERILE MONOUSO TRIPLO LUME (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillotomo pre-cut sterile monouso ad ago triplo lume. Utilizzabile con filo guida 0.035”. Marker di profondità per visione e controllo radiologico ed endoscopico. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 100 | 150
43 |  |  | SFINTEROTOMO MONOUSO CON PALLONE PER SFINTEROPLASTICA | SFINTEROTOMO MONOUSO CON PALLONE PER SFINTEROPLASTICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 42) Sfinterotomo monouso con pallone per sfinteroplastica, con diametri da 12 a 18 mm e lunghezza di almeno 3 cm. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 20 | 150
44 |  |  | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 10 BIS) Papillosfinterotomi trilume monouso, lunghezza filo da 20mm a 30mm, punta orientabile, utilizzabile con guida da 0,035”. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE |  | 150 |  | 20 | 150
45 |  |  | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO | PAPILLOSFINTEROTOMI TRILUME MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 10 BIS) Papillosfinterotomi trilume monouso, lunghezza filo da 20mm a 30mm, punta orientabile, utilizzabile con guida da 0,035”. Compatibile con sistema a scambio rapido. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
46 |  |  | PAPILLOTOMO PRE-CUT STERILE MONOUSO AD AGO TRIPLO LUME | PAPILLOTOMO PRE-CUT STERILE MONOUSO AD AGO TRIPLO LUME (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillotomo pre-cut sterile, monouso, ad ago, triplo lume. Utilizzabile con filo guida 0.035”. Marker di profondità per visione e controllo radiologico ed endoscopico. Compatibile con scambio rapido. |  |  | OEPV |  | 100 |  | 50 | 100
47 |  |  | PAPILLOTOMO PER GASTRORESECATI BILLROTH II | PAPILLOTOMO PER GASTRORESECATI BILLROTH II (riferimento tabella parametri valutazione n. 10) Papillotomo per gastroresecati Billroth II, utilizzabile con filo guida 0.035”, impugnatura ergonomica. Sterile, monouso. Lunghezza taglio 15/30 mm. |  |  | OEPV |  | 100 |  | 50 | 100
SONDINI | [10 empty] | 100 | 110
48 |  |  | SONDINI NASO-BILIO-PANCREATICI VARIE DIAMETRI E CONFIGURAZIONI | SONDINI NASO-BILIO-PANCREATICI VARIE DIAMETRI E CONFIGURAZIONI (riferimento tabella parametri valutazione n. 11) Sondini naso-bilio-pancreatici varie misure e configurazioni di punta. Radiopachi. Composti da connettore per iniezione e da connettore per tubo di drenaggio |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
CESTELLI | [10 empty] | 5 | 300
49 |  |  | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO CALCOLI DELLE VIE BILIARI | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO CALCOLI DELLE VIE BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Cestelli pluriuso per il recupero calcoli delle vie biliari in acciaio, varie misure, vari formati, con 4 o più fili con aperture variabili. |  |  | OEPV |  | 250 |  | 20 | 250
50 |  |  | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO IN NITINOL | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO IN NITINOL (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Cestelli pluriuso per recupero in nitinol, varie misure, vari formati, con 4 o più fili con aperture variabili. |  |  | OEPV |  | 250 |  | 20 | 250
51 |  |  | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO CALCOLI DELLE VIE BILIARI | CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO CALCOLI DELLE VIE BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Cestello pluriuso per recupero calcoli delle vie biliari, filo guidato varie misure, vari formati, con 4 o più fili con aperture variabili. |  |  | OEPV |  | 200 |  | 10 | 200
52 |  |  | CESTELLO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI MONOUSO | CESTELLO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Cestello per recupero calcoli biliari monouso, filo guidato con 4 o più fili, varie misure e vari formati. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
53 |  |  | CESTELLO MONOUSO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI MONOUSO | CESTELLO MONOUSO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Cestello monouso per recupero calcoli biliari monouso, filo guidato con 4 fili, varie misure, con possibilità di litotrissia di emergenza. Compatibile con sistema a scambio rapido. |  |  | OEPV |  | 1200 |  | 3 | 1200
54 |  |  | MINIBASKET PER RECUPERO CALCOLI BILIARI | MINIBASKET PER RECUPERO CALCOLI BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 13) Minibasket per recupero calcoli biliari, in nitinol, pluriuso, con accesso attraverso cannula e papillosfinterotomo. |  |  | OEPV |  | 500 |  | 5 | 500
LITOTRITORI
55 |  |  | LITOTRITORE INTRACANALARE PER FRANTUMAZIONE DEI CALCOLI | LITOTRITORE INTRACANALARE PER FRANTUMAZIONE DEI CALCOLI (riferimento tabella parametri valutazione n. 14) Litotritore intracanalare per frantumazione dei calcoli senza estrazione dello strumento. Pluriuso. |  |  | OEPV - vincolare il fornitore a quotare separatamente anche il manipolo esterno che all'occorrenza e solo ad insindacabile richiesta della azienda sanitaria sarà eventualmente acquistato - vincolare il fornitore a quotare separatamente anche i prodotto descritto al lotto 66 che all'occorrenza e solo ad insindacabile richiesta della azienda sanitaria sarà eventualmente acquistato |  | 100 |  | 100 | 100
PEG E SONDE | [10 empty] | 20 | 100
56 |  |  | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) PER ADULTI | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) PER ADULTI (riferimento tabella parametri valutazione n. 15) Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) per adulti, con o senza ansa di recupero, composto da: sonda per gastrostomia in materiale morbido biocompatibile, vari diametri, tipo PUSH e PULL con sistema di dilatazione, sistema di bloccaggio interno, rimovibile anche dall'esterno, dispositivo di bloccaggio esterno anti dislocamento, ago di Seldinger, con connettori ad Y in materiale biocompatibile con tappi annessi codice colore, per lavaggi ed infusione di soluzioni per alimentazione per sonda. connessione enfit |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
57 |  |  | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) CON SISTEMA INTRODUCER | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) CON SISTEMA INTRODUCER (riferimento tabella parametri valutazione n. 15) Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) con sistema introducer che consenta il posizionamento di sonda a palloncino in prima istanza. connessione enfit |  |  | OEPV |  | 50 |  | 300 | 50
58 |  |  | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEDIATRICA | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEDIATRICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 15) Kit per gastrostomia percutanea endoscopica pediatrica, composta da: sonda per gastrostomia in materiale biocompatibile, vari diametri, tipo PUSH e PULL con sistema di dilatazione, sistema di bloccaggio interno, rimovibile anche dall’esterno, dispositivo di bloccaggio esterno anti dislocamento, ago Seldinger, con connettori ad Y in materiale biocompatibile con tappi annessi, codice colore per lavaggi e infusione di soluzioni per alimentazione per sonda. connessione enfit |  |  | OEPV |  | 50 |  | 100 | 50
59 |  |  | KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) TRANSNASALE | gastrostomia ercutanea endoscopica (PEG) con bumper in schiuma collassabile per posizionamento trans nasale (in soggetti con trisma/stenosi faringe/esofago; kit completo per posizionamento cn tecnica pull; calibro vario, connessione enfit (riferimento tabella parametri valutazione n. 15) |  |  | OEPV |  | 50 |  | 20 | 50
60 |  |  | SONDA DI RICAMBIO PEG | SONDA DI RICAMBIO PEG (riferimento tabella parametri valutazione n. 16) Sonda di ricambio PEG adulti: sonda in silicone o materiale equivalente biocompatibile, sistema a palloncino marcatura graduata per verifica posizionamento, parte distale rastremata, sterile, monouso diametro, vari diametri. connessione enfit |  |  | OEPV - Si chiede agli OOEE di fornitre informazioni utili per valutare la possibilità di accorpae i lotti 60-61-62 e 63 in un unico lotto, diviso in 3 sublotti. in tal caso tutti i concorrenti dovranno formulare necessariamente offerta per tutti i sublotti; la procedura di gara definirà un unico aggiudicatario per l'intero lotto. Si chiede inoltre di conoscere quanto sia diffusa la capacità di fornire prodotti con monouso di diametro 24 Fr. |  | 150 |  | 20 | 150
61 |  |  | SONDA DI RICAMBIO PEG PEDIATRICA | SONDA DI RICAMBIO PEG PEDIATRICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 16) Sonda di ricambio PEG pediatrica: sonda in silicone o materiale equivalente biocompatibile, sistema a palloncino, marcatura graduata per verifica posizionamento, parte distale rastremata, sterile, monouso vari diametri. connessione enfit |  |  | OEPV - Si chiede agli OOEE di fornitre informazioni utili per valutare la possibilità di accorpae i lotti 60-61-62 e 63 in un unico lotto, diviso in 3 sublotti. in tal caso tutti i concorrenti dovranno formulare necessariamente offerta per tutti i sublotti; la procedura di gara definirà un unico aggiudicatario per l'intero lotto. Si chiede inoltre di conoscere quanto sia diffusa la capacità di fornire prodotti con monouso di diametro 24 Fr. |  | 150 |  | 30 | 150
62 |  |  | SONDA DI RICAMBIO PEG | SONDA DI RICAMBIO PEG (riferimento tabella parametri valutazione n. 16) Sonda di ricambio PEG: sonda in silicone o materiale equivalente biocompatibile, sistema a palloncino marcatura graduata per verifica posizionamento, parte distale rastremata sterile, monouso diametro 24 Fr. connessione enfit |  |  | OEPV - Si chiede agli OOEE di fornitre informazioni utili per valutare la possibilità di accorpae i lotti 60-61-62 e 63 in un unico lotto, diviso in 3 sublotti. in tal caso tutti i concorrenti dovranno formulare necessariamente offerta per tutti i sublotti; la procedura di gara definirà un unico aggiudicatario per l'intero lotto. Si chiede inoltre di conoscere quanto sia diffusa la capacità di fornire prodotti con monouso di diametro 24 Fr. |  | 150 |  | 30 | 150
63 |  |  | SONDA PEG-J | SONDA PEG-J (riferimento tabella parametri valutazione n. 19) Sonda PEG-J in materiale morbido biocompatibile radiopaco, diametro 9/10 FR, per nutrizione digiunale distale, da inserire in sonda PEG. Sterile, monouso. |  |  | OEPV - Si chiede agli OOEE di fornitre informazioni utili per valutare la possibilità di accorpae i lotti 60-61-62 e 63 in un unico lotto, diviso in 3 sublotti. in tal caso tutti i concorrenti dovranno formulare necessariamente offerta per tutti i sublotti; la procedura di gara definirà un unico aggiudicatario per l'intero lotto. Si chiede inoltre di conoscere quanto sia diffusa la capacità di fornire prodotti con monouso di diametro 24 Fr. |  | 150 |  | 10 | 150
63 |  |  | DISPOSITIVO A BOTTONE PER ADULTI | DISPOSITIVO A BOTTONE PER ADULTI (riferimento tabella parametri valutazione n. 18) Dispositivo a bottone per adulti a basso profilo, in materiale biocompatibile, dotato di valvola antireflusso e adattatori sconnettibili. Varie misure con tubi per alimentazione e decompressione. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 20 | 150
64 |  |  | DISPOSITIVO A BOTTONE PEDIATRICO | DISPOSITIVO A BOTTONE PEDIATRICO (riferimento tabella parametri valutazione n. 18) Dispositivo a bottone pediatrico a basso profilo, in materiale biocompatibile, dotato di valvola antireflusso e adattatori sconnettibili. Varie misure con tubi per alimentazione e decompressione. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 10 | 150
65 |  |  | SONDA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE | SONDA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 17) Sonda transgastrica, per alimentazione digiunale, da 10 fr e tratto terminale radiopaco. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
66 |  |  | SONDA UNICA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE | SONDA UNICA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 17) Sonda unica transgastrica, per alimentazione digiunale, di varie misure e che arrivi fino a 22 fr. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 20 | 150
67 |  |  | SONDA DIGIUNALE PER DIGIUNOSTOMIA | SONDA DIGIUNALE PER DIGIUNOSTOMIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 16) Sonda digiunale per digiunostomia, vari diametri. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 150 |  | 10 | 150
SONDINI NASO DIGIUNALI | [10 empty] | 10 | 100
68 |  |  | SONDA COASSIALE RADIOPACA PER ASPIRAZIONE GASTRICA | SONDA COASSIALE RADIOPACA PER ASPIRAZIONE GASTRICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 20) Sonda coassiale radiopaca per aspirazione gastrica e contemporanea alimentazione digiunale, regolabile. Dotata di fori laterali sia nella parte gastrica che digiunale. Lunghezza di almeno 160 cm. Sterile, monouso. |  |  | OEPV |  | 100 |  | 10 | 100
69 |  |  | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 21) Sondino naso-digiunale per nutrizione enterale, con dispositivo radiopaco terminale, di lunghezza minima di 130 cm, applicabile con filo guida e dotato di foro in punta (all'apice prossimale) per applicazione. Vari calibri. Sterile, monouso. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
70 |  |  | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 20) Sondino naso-digiunale per nutrizione enterale, TTS, di lunghezza circa 240 cm, applicabile con filo guida, diametro circa 8F. Sterile, monouso. Dotato di foro (all'apice prossimale) in punta per applicazione |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
71 |  |  | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE | SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 20) Sondino naso-digiunale per nutrizione enterale, inseribile senza guida radiologica.Dotato di foro (all'aice prossimale) in punta per applicazione |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 6 |  | 2000 | 6
72 |  |  | SONDINO NUTRIZIONE ENTERALE TRE LUMI |  |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
73 |  |  | SONDE PER SANGUINAMENTO VARICEALE | Sonde per l’emostasi di sanguinamenti di origine variceale, esofagee e gastriche a singolo o doppio palloncino, monouso |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
PINZE PER POLIPECTOMIE
74 |  |  | PINZE MONOUSO PER BIOPSIA | PINZE MONOUSO PER BIOPSIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 23) Pinze monouso per biopsia, con valve fenestrate, con e senza ago di reperimento, devono essere nei diversi tipi per esofago-gastro-colonscopia, adulti e pediatriche, varie misure (standard, large, jumbo, pediatriche), con codice colore nel packaging per distinguere la lunghezza. |  |  | OEPV ACCORDO QUADRO PLURIAGGIUDICATARIO PRIMI 6 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
75 |  |  | PINZA MONOUSO BIOPSIA MULTIPRELIEVO | Pinza monouso er biopsia multiprelievo, valve in nitinol, prelievo fino a 4 campioni in un unico passaggio. canale operativo minimo 2.8 mm, lunghezza 240 mm (riferimento tabella parametri valutazione n. 23) |  |  | OEPV |  | 40 |  | 100 | 40
76 |  |  | PINZA MONOUSO PER BIOPSIA HOT | Pinza monouso per biopsia a caldo , gastro e colon |  |  | OEPV |  | 300 |  | 5 | 300
77 |  |  | PINZA MONOUSO PER POLIPI DIMINUTIVI | (riferimento tabella parametri valutazione n. 23) Pinza multiprelievo certificata per resezione a freddo dei polipi diminutivi, compatibile cn canale operativo da 2.8 mm e 3.7 mm o superiore. lunghezze: 160 cm e 240 cm |  |  | OEPV |  | 300 |  | 5 | 300
78 |  |  | PINZE MONOUSO PER RECUPERO DI CORPI ESTRANEI | PINZE MONOUSO PER RECUPERO DI CORPI ESTRANEI (riferimento tabella parametri valutazione n. 24) Pinze Monouso per recupero di corpi estranei, di varie forme e misure, rotanti. Standard e pediatriche. |  |  | OEPV - Si richiede agli OO.EE. di fornire informazioni circa la possibile disponibilità ad offrire sia prodotti standard che prodotti pediatrici; nel caso in cui nn vi fosse un'ampia rosa di operatori in grado di fornire entrambe le tipologie di prodotti si andrebbero definendo due lotti: standard e pediatriche |  | 300 |  | 2 | 300
79 |  |  | PINZE PLURIUSO PER BIOPSIA | PINZE PLURIUSO PER BIOPSIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 24) Pinze pluriuso per biopsia con tratto terminale snodato da 7 a 10 cm, compatibile con strumento a visione laterale. |  |  | OEPV |  | 1000 |  | 1 | 1000
80 |  |  | PINZA DA BIOPSIA INTRADUTTALE | PINZA DA BIOPSIA INTRADUTTALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 23) Pinza da biopsia intraduttale compatibile con catetere da 10 FR. |  |  | OEPV oppure art. 35 comma 11 |  | 50 |  | 10 | 50
81 |  |  | PINZA PER BIOPSIA | PINZA PER BIOPSIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 23) Pinza per biopsia compatibile con ago da Ecoendo da 19 G. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 50 |  | 10 | 50
PINZE PARTICOLARI | [10 empty] | 3 | 300
82 |  |  | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinza monouso teflonata e/o non teflonata per recupero corpi estranei con valva a W, per esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 3 | 300
83 |  |  | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinza monouso teflonata e/o non teflonata per recupero corpi estranei con valva a denti di topo, per esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. Guaina esterna teflonata. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 3 | 300
84 |  |  | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinza pluriuso teflonata e/o non teflonata per recupero corpi estranei con valva a bocca di coccodrillo, per esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. Quantità Annuale: 3 Importo totale annuo: 900 € |  |  | OEPV |  | 300 |  | 3 | 300
85 |  |  | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA MONOUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinze pluriuso teflonata e/o non teflonata per recupero corpi estranei con valva a bocca di coccodrillo e denti di topo, per esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 3 | 300
86 |  |  | PINZA A TRE BRANCHE TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA A TRE BRANCHE TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinza a tre branche, teflonata e/o non teflonata, pluriuso, esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 3 | 300
87 |  |  | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Pinza pluriuso teflonata e/o non teflonata, con valva gommata per recupero corpi estranei, adulti e pediatriche. |  |  | OEPV |  | 300
88 |  |  | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 26) Pinza pluriuso teflonata e/o non teflonata, a taglierina per rimozione fili di sutura, esofago-gastro-endoscopia. |  |  | OEPV |  | 5 |  | 1000 | 5
89 |  |  | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA | PINZA PLURIUSO TEFLONATA E/O NON TEFLONATA (riferimento tabella parametri valutazione n. 26) Pinza pluriuso, teflonata e/o non teflonata, punta a forbice per rimozione fili di sutura, esofago-gastro-endoscopia, per adulti e pediatriche. |  |  | OEPV |  | 80 |  | 100 | 80
CESTELLO/TRAPPOLA PER RECUPERO POLIPI E CORPI ESTRANEI | [10 empty] | 20 | 80
90 |  |  | TRAPPOLA MONOUSO PER RECUPERO POLIPI | TRAPPOLA MONOUSO PER RECUPERO POLIPI (riferimento tabella parametri valutazione n. 27) Trappola monouso per recupero polipi da inserire nei circuiti di aspirazione. |  |  | OEPV |  | 50 |  | 30 | 50
91 |  |  | ANSA MONOUSO CON RETINO PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI | ANSA MONOUSO CON RETINO PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI (riferimento tabella parametri valutazione n. 28) Ansa monouso con retino per il recupero di corpi estranei, di vari diametri compreso canale operatorea partire da 2 MM. |  |  | OEPV |  | 80 |  | 10 | 80
92 |  |  | CESTELLO CON ANSA TERMINALE IN ACCIAIO E SACCA DI RACCOLTA | CESTELLO CON ANSA TERMINALE IN ACCIAIO E SACCA DI RACCOLTA (riferimento tabella parametri valutazione n. 28) Cestello con ansa terminale in acciaio e sacca di raccolta in materiale termoconformato trasparente (poliuretano). Rotante, riapribile. Lunghezza di almeno 230 cm. Vari diametri. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63. Si recisa che il probabile quantitativo annuale per le AO si aggira inroeno ai 1 o 2 pz. |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
93 |  |  | CAPPUCCIO IN GOMMA PER RIMOZIONE CORPI TAGLIENTI | CAPPUCCIO IN GOMMA PER RIMOZIONE CORPI TAGLIENTI (riferimento tabella parametri valutazione n. 29) Cappuccio in gomma per rimozione corpi taglienti, monouso. |  |  | OEPV |  | 2 |  | 500 | 2
94 |  |  | CANNULE PER COLORAZIONE VITALE SPRAY | CANNULE PER COLORAZIONE VITALE SPRAY (riferimento tabella parametri valutazione n. 30) Cannule per colorazione vitale spray, monouso. |  |  | OEPV |  | 70 |  | 100 | 70
SPAZZOLINI PER CITOLOGIA E PULIZIA STRUMENTI | [10 empty] | 20 | 100
95 |  |  | SPAZZOLINO MONOUSO PER GASTRO E COLONSCOPIA | SPAZZOLINO MONOUSO PER GASTRO E COLONSCOPIA Spazzolino monouso per gastro e colonscopia, diverse misure |  |  | PPB |  | 30 |  | 200 | 30
96 |  |  | SPAZZOLINO MONOUSO CON SPAZZOLE RETRATTILI | SPAZZOLINO MONOUSO CON SPAZZOLE RETRATTILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 32) Spazzolino monouso, con spazzole retrattili per citologia delle vie biliari, con filo guida. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
97 |  |  | SPAZZOLINI PLURIUSO PER PULIZIA DEL CANALE DEGLI STRUMENTI | SPAZZOLINI PLURIUSO PER PULIZIA DEL CANALE DEGLI STRUMENTI (riferimento tabella n. 33) Spazzolini pluriuso, per pulizia del canale degli strumenti: a) con spazzola ad una sola estremità; b) con più spazzole. |  |  | PPB |  | 120 |  | 100 | 120
98 |  |  | DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL CANALE DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI | DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL CANALE DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI (riferimento tabella n. 33) Dispositivo di pulizia del canale degli strumenti endoscopici, monouso, a dischi multipli di diversi calibri. |  |  | PPB |  | 120 |  | 20 | 120
FILO GUIDA | [10 empty] | 50 | 120
99 |  |  | FILO GUIDA TOTALMENTE IDROFILO | FILO GUIDA TOTALMENTE IDROFILO (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida totalmente idrofilo, configurazione diritta e a J, diametro 0.025” e 0,035”, varie lunghezze, monouso, sterile, con diverse rigidità. |  |  | OEPV |  | 200 |  | 10 | 200
100 |  |  | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo Guida con porzione distale idrofila, configurazione diritta e a J, diametro da 0.021” e 0,035”, varie lunghezze, monouso, sterile. |  |  | OEPV |  | 200 |  | 10 | 200
101 |  |  | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida con porzione distale idrofila, configurazione diritta e a J, diametro da 0.025”, varie lunghezze, monouso, sterile. |  |  | OEPV |  | 100 |  | 200 | 100
102 |  |  | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA | FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida con porzione distale idrofila, configurazione diritta e a J, diametro da 0.018”, monouso, sterile. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 5 | 300
103 |  |  | FILO GUIDA IDROFILO ALLE DUE ESTREMITÀ | FILO GUIDA IDROFILO ALLE DUE ESTREMITÀ (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida idrofilo alle due estremità, con doppia possibilità di inserzione, punta morbida. Configurazione dritta e a J nelle varie combinazioni, e varie lunghezze, diametro 0.035” . Monouso. Sterile. |  |  | OEPV |  | 150 |  | 200 | 150
104 |  |  | FILO GUIDA RIGIDO TEFLONATO | FILO GUIDA RIGIDO TEFLONATO (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida rigido teflonato, con estremità morbida atraumatica, diametro 0,035” e inferiori, varie lunghezze, monouso. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
105 |  |  | FILO GUIDA METALLICO | FILO GUIDA METALLICO (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida metallico, con punta atraumatica flessibile spiralata, da usarsi con i dilatatori SAVARY. Varie misure e lunghezze. Pluriuso. |  |  | OEPV |  | 300 |  | 20 | 300
106 |  |  | FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL | FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL (riferimento tabella parametri valutazione n. 34) Filo guida monouso in nitinol, ricoperto in PTFE, punta idrofila radiopaca da 5cm a 10cm, configurazione dritta e a J, varie lunghezze. |  |  | OEPV |  | 220 |  | 100 | 220
AGHI PER CITOLOGIA / ISTOLOGIA | [10 empty] | 100 | 300
107 |  |  | KIT PER AGOASPIRATO ECOENDOGUIDATO | KIT PER AGOASPIRATO ECOENDOGUIDATO Kit per agoaspirato ecoendoguidato, monouso, sterile, con siringa di aspirazione, di vari diametri fino a 20 G. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 220 |  | 30 | 220
108 |  |  | AGO PER PRELIEVO DI TESSUTO ECOENDOGUIDATO | AGO PER PRELIEVO DI TESSUTO ECOENDOGUIDATO Kit per prelievo di tessuto ecoendoguidato, monouso, sterile, per istologia, con estremità distale adatta all’ottenimento di un frustolo di tessuto, dei seguenti diametri: 25-22-19 G. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE CON I PRIMI 4 AGGIUDICATARIO |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
109 |  |  | SISTEMA PER BIOPSIA ECOENDOGUIDATA | SISTEMA PER BIOPSIA ECOENDOGUIDATA Sistema monouso sterile per biopsia ecoendoguidata, composto da ago sottile di diversi diametri, precaricato sulla medesima piattaforma, più manipolo di introduzione ecoendoscopico dedicato. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 500 |  | 10 | 500
110 |  |  | KIT CON AGO DA ECOENDOSCOPIA | KIT CON AGO DA ECOENDOSCOPIA Kit con ago da ecoendoscopia, monouso, sterile, per accesso ai dotti biliari, ai dotti pancreatici o iniezione di materiale dentro a tessuto. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 1000 |  | 2 | 1000
111 |  |  | AGO ECO ENDOSCOPICO PER RILASCIO DI MARKERS RADIOPACHI | chiedere alle ditte se sono in grado di fornire anche i markers o se vanno acquistati a parte -"filucials" |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
112 |  |  | AGO ECO-ENDOSCOPICO | AGO ECO-ENDOSCOPICO PER RADIOFREQUENZA (riferimento tabella parametri valutazione n. 36 bis) Ago eco-endoscopico monopolare raffreddato ad acqua per l’ablazione con radiofrequenza delle lesioni pancreatiche, aventi le seguenti misure: lunghezza catetere 150 cm, ago con diametro 18 g e 19G e lunghezza da 5mm a 30 mm. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 2200
CISTOGASTROTOMO
113 |  |  | CISTOGASTROTOMO MONOUSO | CISTOGASTROTOMO MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 33 – idoneità) Cistogastrotomo monouso costituito da: due cateteri-guida coassiali con anello diatermico esterno e ago di taglio interno. Monouso, radiopaco. |  |  | PPB |  | 450 |  | 10 | 450
114 |  |  | CISTOGASTROTOMO PLURIUSO | CISTOGASTROTOMO PLURIUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 33 – idoneità) Cistogastrotomo costituito da: due cateteri-guida coassiali con anello diatermico esterno e ago di taglio interno. Pluriuso, radiopaco. |  |  | PPB |  | 700 |  | 10 | 700
DISPOSITIVI PER ESD | [10 empty] | 5 | 400
115 |  |  | DISPOSITIVO MONOUSO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA | DISPOSITIVO MONOUSO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA (riferimento tabella parametri valutazione n. 37) Dispositivo monouso per dissezione sottomucosa, con punta elettrificata, di vari modelli (a pallina in ceramica, ad uncino, a triangolo, a pomello ed a punta sferica isolata). |  |  | PPB |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
116 |  |  | DISPOSITIVO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA | DISPOSITIVO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA (riferimento tabella parametri valutazione n. 39) Dispositivo per dissezione sottomucosa, con funzione waterjet integrata. |  |  | PPB |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
117 |  |  | DISPOSITIVO MONOUSO DI SUPPORTO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA | DISPOSITIVO MONOUSO DI SUPPORTO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA (riferimento tabella parametri valutazione n. 25) Dispositivo monouso di supporto per dissezione sottomucosa, con cappuccio e pinza per sollevare il tessuto integrati. |  |  | OEPV |  | 50 |  | 30 | 50
118 |  |  | KIT MUCOSECTOMIA | KIT MUCOSECTOMIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 8) Kit mucosectomia costituito dai seguenti elementi nche acquistabili singolarmente all'ooccorrenza: A. Cappuccio distale per mucosectomia; accessorio da apporre sul terminale distale dello strumento endoscopico per la suzione della mucosa. Cappuccio trasparente per una migliore visione endoscopica, con bordo e scanalatura interna per facilitare il posizionamento dell'ansa diatermica, con diametri vari adattabili ai vari strumenti (13-14 mm), con distale diritto e obliquo, sterile, monouso. B. Ansa diatermica per cappuccio, ansa dedicata asimmetrica con diametro mm 25 circa, lunghezza ansa circa 230 cm, monofilamento, sterile, monouso. Cappuccio distale per mucosectomia pluriuso, morbidi e rigidi, per strumenti diversi quindi vari diametri e misure |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
119 |  |  | KIT MUCOSECTOMIA | KIT MUCOSECTOMIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 8) Kit mucosectomia costituito da: A. Cappuccio distale, con lacci premontati, per mucosectomia; accessorio da apporre sul terminale distale dello strumento endoscopico per la suzione della mucosa. Cappuccio trasparente per una migliore visione endoscopica B. Ansa diatermica dedicata monouso. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
CAPPUCCI | [10 empty] | 30 | 50
120 |  |  | CAPPUCCIO DISTANZIATORE | CAPPUCCIO DISTANZIATORE (riferimento tabella parametri valutazione n. 40) Cappuccio distanziatore monouso, trasparente, morbido, dritto, con foro laterale, per gastroscopi e colonscopi (ove sussistano). |  |  | OEPV |  | 80 |  | 10 | 80
121 |  |  | CAPPUCCIO DISTALE TRASPARENTE MONOUSO A FORMA CONICA | CAPPUCCIO DISTALE TRASPARENTE MONOUSO A FORMA CONICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 40) Cappuccio distale trasparente, monouso, a forma conica, con fori laterali per gastroscopi e colonscopi (ove sussistano). Quantità Annuale: 30 Importo totale annuo: 1.500 € |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
122 |  |  | DISPOSITIVO MONOUSO PER DISTENSIONE PLICHE IN COLONSCOPIA | DISPOSITIVO MONOUSO PER DISTENSIONE PLICHE IN COLONSCOPIA (Riferimento tabella parametri di valutazione n. 40) Dispositivo monouso da montare all’estremità dell’endoscopio, con sistema (es: ring/alette) per ottenere la distensione delle pliche in colonscopia. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | 110 |  | 100 | 110
PALLONI DA ESTRAZIONE CALCOLI | [10 empty] | 50 | 110
123 |  |  | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 12) Pallone per estrazione calcoli, monouso, triplo lume. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a due diversi diametri memorizzati. Diametri del palloncino da 8.5 a 18 mm. Possibilità di iniezione distale e prossimale. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE FINO AL 5° CLASSIFICATO |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
124 |  |  | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 12) Pallone per estrazione calcoli, monouso, triplo lume. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a due diversi diametri memorizzati. Diametri del palloncino da 9 a 18 mm. Possibilità di iniezione distale e prossimale. Compatibile con sistema a scambio rapido. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE FINO AL 5° CLASSIFICATO |  | 150 |  | 20 | 150
125 |  |  | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO | PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 12) Pallone per estrazione calcoli, filo guidato, monouso, doppio lume, diametri da 8.5 a 18 mm. Possibilità di iniezione distale. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNITORE FINO AL 5° CLASSIFICATO |  | 60 |  | 20 | 60
VARIE | [10 empty] | 200 | 100
126 |  |  | SET DECOMPRESSIONE COLON | SET DECOMPRESSIONE COLON (riferimento tabella e n. 33) Set decompressione colon costituito da un catetere con 3/5 fori e filo guida. Lunghezza 240 cm circa, guida 0,035”. |  |  | PPB - Si chiede agli OO.EE. di frnire informazioni circa l alpretinenza del parametro di valutaizone indicato |  | 400 |  | 5 | 400
127 |  |  | CATETERE DI LAVAGGIO | CATETERE DI LAVAGGIO (riferimento tabella n. 33) Catetere di lavaggio per il lavaggio delle superfici viscerali e/o per consentire l’aspirazione di secreti. Parte distale atraumatica radiopaca. Parte prossimale con raccordo LUER LOCK. Lunghezza non inferiore ai 200 cm circa. Monouso. |  |  | PPB - Si chiede agli OO.EE. di frnire informazioni circa l alpretinenza del parametro di valutaizone indicato |  | 40 |  | 50 | 40
128 |  |  | PALLONCINI DA ECOENDOSCOPI | PALLONCINI DA ECOENDOSCOPI (rif. tabella n. 41) Palloncini da ecoendoscopi compatibli con strumenti Olympus Pentax Fuji. |  |  | PPB - Si chiede agli OO.EE. di frnire informazioni circa l alpretinenza del parametro di valutaizone indicato |  | 1800 |  | 10 | 1800
129 |  |  | OVERTUBE PER DIVERTICOLOTOMIA | OVERTUBE PER DIVERTICOLOTOMIA (riferimento tabella parametri valutazione n. 33) Overtube per diverticolotomia (Zenker). |  |  | PPB - possibile interesse della sola aopg |  | 2200 |  | 5 | 2200
130 |  |  | DISPOSITIVO PER MARCATURA E TATUAGGIO ENDOSCOPICO DI POLIPI E LESIONI DEL TRATTO GASTROINTESTINALE | DISPOSITIVO PER MARCATURA E TATUAGGIO ENDOSCOPICO DI POLIPI E LESIONI DEL TRATTO GASTROINTESTINALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 43) Dispositivo medico per la marcatura ed il tatuaggio endoscopico di polipi e lesioni del tratto gastrointestinale, sterile, apirogeno, biocompatibile, monouso. |  |  | OEPV |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo |  | 5 | 2200
131 |  |  | SISTEMA MONOUSO PER RESEZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONI GASTROENTERICHE | SISTEMA MONOUSO PER RESEZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONI GASTROENTERICHE (riferimento tabella parametri valutazione n. 4bis) Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni gastroenteriche composto da: A. Endoclip in nitinol con denti appuntiti, premontata su cappuccio applicatore. Ansa monopolare integrata nella parte distale del cappuccio, manipolo rotante per il rilascio, catetere ad uncino per la retrazione del filo, guaina flessibile protettiva, catetere monopolare per la marcatura della lesione, pinza da presa per la retrazione del tessuto; B. Cappuccio applicatore per prova preliminare, sterile, monouso. Conf. 2 pezzi. |  |  | INSIEME A DISSEZINE SOTTOMUCOSE, DA VALUTARE |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo |  | 7000 | 10
132 |  |  | CATETERE BIPOLARE A RADIOFREQUENZA | CATETERE BIPOLARE A RADIOFREQUENZA (riferimento tabella parametri valutazione n. 47) Catetere bipolare a Radiofrequenza, per l’ablazione endoluminale delle vie bilari principale e secondarie per via endoscopica e percutanea. Filoguidato, avente le seguenti misure: lunghezza utile 175 cm e 40 cm, diametro 7 fr. Lunghezza della parte attiva da 11 mm a 33 mm, sensore controllo temperatura. |  |  | OEPV - |  | 120 |  | 10 | 120
133 |  |  | BOCCAGLI ADULTI E PEDIATRICI | BOCCAGLI ADULTI E PEDIATRICI (riferimento tabella parametri valutazione n. 22) Boccagli adulti e pediatrici, con elastico monouso. |  |  | PPB |  | 10 |  | 100 | 10
134 |  |  | SISTEMA DI RECUPERO PROTESI BILIO-PANCREATICHE | SISTEMA DI RECUPERO PROTESI BILIO-PANCREATICHE (riferimento tabella parametri valutazione n. 2) Sistema di recupero protesi bilio-pancreatiche in plastica, dotato di punta metallica “con trafilatura a vite”. Varie misure. |  |  | DA DEFINIRE |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo |  | 1000 | 5
135 |  |  | CATETERE VIDEOCOLEDOCOSCOPIO DIGITALE | CATETERE VIDEOCOLEDOCOSCOPIO DIGITALE (riferimento tabella parametri valutazione n. 48) Catetere Videocoledocoscopio digitale. Diametro catetere di circa 10Fr, con telecamera in punta digitale, luce led automatica, canale di lavaggio/aspirazione, canale bioptico di circa 1,2mm. Il sistema fornisce e riceve illuminazione per trasmettere le immagini dal catetere di accesso. Il controller dedicato deve essere fornito in comodato d’uso gratuito. |  |  | DA DEFINIRE |  | 25 |  | 50 | 25
136 |  |  | BLOCCO GUIDA PER SISTEMA A SCAMBIO RAPIDO | BLOCCO GUIDA PER SISTEMA A SCAMBIO RAPIDO (riferimento tabella parametri valutazione n. 36) Blocco guida per sistema a scambio rapido, compatibile con strumenti Olympus e Pentax Fuji. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 ad AFFIDAMENTO DIRETTO PER MOTIVI TECNI (prodotto complementare ad altro già presente) |  | 100 |  | 20 | 100
137 |  |  | PANTALONE PER COLONSCOPIA | PANTALONE PER COLONSCOPIA Pantalone per colonscopia con apertura posteriore. |  |  | PPB - Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo |  | 15 | 800
138 |  |  | SONDINI MONOUSO PER MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANO-RETTALE | SONDINI MONOUSO PER MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANO-RETTALE Sondini monouso per manometria esofagea – canale centrale, 4 punti radiali e 4 elicoidali (5 cm uno dall’altro) – e sondini monouso per manometria ano-rettale – canale centrale, pallone distale gonfiabile per stimolazione riflesso retto-anale, 8 punti radiali (0,5 cm uno dall’altro) – compatibili con la strumentazione in nostro possesso. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 ad AFFIDAMENTO DIRETTO PER MOTIVI TECNI (prodotto complementare ad altro già presente) |  | 2300 |  | 10 | 2300
139 |  |  | SONDINI PER PH-IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGO-GASTRICA | SONDINI PER PH-IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGO-GASTRICA Sondini per pH-impedenziometria esofago-gastrica, compatibili con la strumentazione in nostro possesso. |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 ad AFFIDAMENTO DIRETTO PER MOTIVI TECNI (prodotto complementare ad altro già presente) |  | 500 |  | 50 | 500
140 |  |  | DISPOSITIVO INTRAGASTRICO REGOLABILE PER IL TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ | DISPOSITIVO INTRAGASTRICO REGOLABILE PER IL TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ Dispositivo intragastrico regolabile per il trattamento dell’obesità, costituito da pallone di forma sferica gonfiabile con soluzione salina, con meccanismo di regolazione del diametro, con set di introduzione e set di estrazione. Il pallone può essere impiantato per 365 giorni. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | 140 |  | 25 | 140
141 |  |  | DISPOSITIVO INTRAGASTRICO PER IL TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ | Dispositivo intragastrico per il trattamento dell’obesità, atraumatico, costituito da pallone di forma sferica gonfiabile con soluzione salina premontato su un sistema di introduzione. La durata dell'impianto del pallone deve essere certificata per 365 giorni. Con il dispositivo deve essere quotato anche il relativo sistema i estrazione. |  |  | ART 35 COMMA 11 |  | non disponibile riferimento: si chiede pertanto agli OO.EE di fornire possibilmente range di prezzo indicando un minimo e un massimo
142 |  |  | CANALE DI LAVORO ADDIZIONALE MONOUSO | CANALE DI LAVORO ADDIZIONALE MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 8) Canale di lavoro addizionale monouso, compatibile con accessori fino a 2,8 mm. Composto da cappuccio distale e canale accessorio esterno allo strumento, con sistema di ancoraggio allo strumento endoscopico. |  |  | DA DEFINIRE |  | 160 |  | 25 | 160
143 |  |  | FLUIDO VISCO ADATTATIVO PER INIEZIONE E SOLLEVAMENTO DELLA SOTTOMUCOSA | FLUIDO VISCO ADATTATIVO PER INIEZIONE E SOLLEVAMENTO DELLA SOTTOMUCOSA (riferimento tabella parametri valutazione n. 8) Fluido visco adattativo per iniezione e sollevamento della sottomucosa, termosensibile, che gelifica all’aumento della temperatura |  |  | DA DEFINIRE |  | 100 |  | 20 | 100
144 |  | G0280, G03080199, H020303, G03080199. | SISTEMA PER CHIUSURA BRECCE E PLICATURA GASTRICA | SISTEMA PER CHIUSURA BRECCE E PLICATURA GASTRICA Sistema per chiusura brecce e plicatura gastrica endoscopica senza incisioni, composto da un dispositivo di accesso endoscopico monouso a quattro lumi, che permetta l’introduzione di gastroscopio pediatrico. Il sistema deve prevedere l’uso di grasper adatto per rilascio di una coppia di ancorette autoespandibili utili alla sutura e di dispositivo ad elica per trazionare il tessuto. |  |  | PPB |  | 100 |  | 20 | 100
145 |  | H0299 | SUTURATRICE ENDOSCOPICA GUIDATA TRAMITE VIDEO ED ULTRASUONI | SUTURATRICE ENDOSCOPICA GUIDATA TRAMITE VIDEO ED ULTRASUONI Sistema costituito da suturatrice endoscopica flessibile monouso, guidata tramite video ed ultrasuoni che permetta l’apposizione di graffe chirurgiche in titanio e un controllo completo della procedura di plicatura gastrica tra stomaco ed esofago, per la creazione di plastica correttiva della MRGE per via transorale. |  |  | PPB |  | 2 |  | 2000 | 2
146 |  | K020399 | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO A RADIOFREQUENZA DEL REFLUSSO GASTROESOFAGEO | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO A RADIOFREQUENZA DEL REFLUSSO GASTROESOFAGEO Sistema per il trattamento a radiofrequenza della malattia da reflusso gastroesofageo effettuato attraverso procedura mininvasiva costituito da sonda monouso, filo guida e relativo kit di irrigazione. Tale sonda deve garantire il rilascio controllato di radiofrequenza esclusivamente a livello del tessuto muscolare dello sfintere gastroesofageo, nonchè un controllo puntuale della temperatura a livello tissutale e della mucosa. |  |  | PPB |  | 130 |  | 5 | 130
147 |  | K020399 | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO A RADIOFREQUENZA DELL’INCONTINENZA FECALE | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO A RADIOFREQUENZA DELL’INCONTINENZA FECALE Sistema per il trattamento a radiofrequenza dell’incontinenza fecale effettuato attraverso procedura mininvasiva costituito da sonda monouso e relativo kit di irrigazione per la somministrazione di corrente a radiofrequenza attraverso generatore dedicato. La sonda deve garantire il rilascio controllato di radiofrequenza esclusivamente a livello del tessuto muscolare dello sfintere anale, e un controllo puntuale della temperatura a livello tissutale e della mucosa. |  |  | PPB |  | 120 |  | 10 | 120
148 |  |  | PIASTRA MONOUSO A DOPPIA SEZIONE PER ELETTROBISTURI | PIASTRA MONOUSO A DOPPIA SEZIONE PER ELETTROBISTURI Piastra monouso a doppia sezione, con anello equipotenziale, compatibile con elettrobisturi in dotazione. |  |  | PPB |  | 2
149 |  |  | CAVO PLURIUSO PER CONNESSIONE PIASTRE | CAVO PLURIUSO PER CONNESSIONE PIASTRE Cavo pluriuso per connessione piastra, lunghezza 400cm, compatibile con elettrobisturi in dotazione. |  |  | PPB |  | 1400 |  | 50 | 1400
150 |  |  | CAVO MONPOLARE PLURIUSO PER CONNESSIONE ACCESSORI | CAVO MONPOLARE PLURIUSO PER CONNESSIONE ACCESSORI Cavo monopolare pluriuso per connessione accessori per anse, papillotomi, etc. Lunghezza 400cm, compatibile con elettrobisturi in dotazione. |  |  | PPB |  | 1000 |  | 50 | 1000
151 |  |  | OVERTUBE KIT PER VIDEOENTRROSCOPIA DOPPIO PALLONE AOTR | in attesa di definizione |  |  | Si chiede agli operatori economici di fornire informazioni in merito alla presunta esclusività del prodotto al fine di procedere ai sensi dell'art. 63 considerando l'eventualità di fornire PALLONCINO + TUBICINI
PROTESI BILIARI | [10 empty] | 5 | 1400
152 |  |  | PROTESI BILIARI METALLICHE AUTOESPANDIBILI | PROTESI BILIARI METALLICHE AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliari metalliche, autoespandibili, con maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore) non ricoperta – parzialmente ricoperta – completamente ricoperta – in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma. Con filo di rimozione radiopaco lungo e corto Sistema di rilascio pull-back filoguidato, TTS standard e a scambio rapido, con markers radiopachi sul delivery e sulla protesi, varie lunghezze e calibri. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 130 |  | 20 | 130
153 |  |  | PROTESI BILIARI METALLICHE AUTOESPANDIBILI | PROTESI BILIARI METALLICHE AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliari metalliche, autoespandibili non ricoperta – parzialmente ricoperta – completamente ricoperta – con corpo da 8mm o da10mm, lunghezza da 4cm a12cm. Sistema di rilascio monorail, estremità svasate, totalmente radiopache. Recuperabile circa l’80% della sua lunghez-za. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 70 |  | 50 | 70
154 |  |  | PROTESI BILIARE E PANCRATICA METALLICA AUTOESPANDIBILE | PROTESI BILIARE E PANCRATICA METALLICA AUTOESPANDIBILE (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliare e pancratica, metallica, autoespandibile, totalmente ricoperta in materiale bio-compatibile e rimovibile. Dotate di sistema antimigrazione, con filo di recupero lungo. Diametri da 6mm a 10mm, lunghezze da 4cm a 12cm. Compatibili con la Risonanza Magnetica |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 100 |  | 50 | 100
155 |  |  | STENT PANCREATICO | STENT PANCREATICO (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Stent pancreatico in polietilene o altro idoneo materiale, completo di posizionatore, disponibile in diametri da 4-5 Fr. Lungo da 3cm a 7cm, retto e pigtali, con aletta e senza aletta. Accetta filo guida da 0,035. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 150 |  | 100 | 150
156 |  |  | PROTESI BILIARE MONOUSO | PROTESI BILIARE MONOUSO (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliare monouso in polietilene od altro materiale idoneo, con configurazione Amsterdam o similare. Diametri da 7 Fr. a 10Fr. lunga da 5cm a 12cm. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 130 |  | 10 | 130
157 |  |  | INTRODUTTORE MONOUSO PER PROTESI BILIARI | INTRODUTTORE MONOUSO PER PROTESI BILIARI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Introduttore monouso per protesi biliari in polietilene od altro materiale idoneo, da 7Fr. a 10Fr. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 80 |  | 20 | 80
158 |  |  | STENT BILIARE PRECARICATO | STENT BILIARE PRECARICATO (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Stent biliare precaricato in plastica, monouso, latex free, riposizionabile. Con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 12 cm. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 100 |  | 10 | 100
159 |  |  | STENT PANCREATICO | STENT PANCREATICO (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Stent pancreatico monouso in polietilene o altro idoneo materiale, completo di posizionatore, disponibile in diametri da 7-8,5-10 Fr. Lungo da 3cm a 12cm. Accetta filo guida da 0,035. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 130
160 |  |  | PROTESI BILIARE | PROTESI BILIARE (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliare monouso a doppio pig-tail, latex free, da 7Fr. e 10Fr., lungo da 5cm a 15cm. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1400 |  | 15 | 1400
161 |  |  | PROTESI BILIARI E PANCREATICHE | PROTESI BILIARI E PANCREATICHE (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi biliari e pancreatiche biodegradabili. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1000 |  | 5 | 1000
PROTESI ESOFAGEE | [10 empty] | 15 | 1800
162 |  |  | PROTESI ESOFAGEE TTS E OTW AUTOESPANDIBILI | PROTESI ESOFAGEE TTS E OTW AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi esofagee TTS e OTW autoespandibili, non ricoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte in silicone, rimovibili tramite cappio di rimozione posizionato sulla testa prossimale (rimovibilità certificata nelle IFU). Maglia in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, marker radiopachi a livello distale, prossimale e centrale. Sistema a rilascio distale TTS, e distale e prossimale OTW filoguidato, con markers radiopachi e marker endoscopico. diametri da 18 a 28 mm lunghezze da 6 a 15cm. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1400 |  | 5 | 1400
163 |  |  | PROTESI ESOFAGEE OTW AUTOESPANDIBILI METALLICHE | PROTESI ESOFAGEE OTW AUTOESPANDIBILI METALLICHE (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi esofagee OTW autoespandibili metalliche, scoperte, parzialmente ricoperte e totalmente ricoperte con idoneo materiale biocompatibile, a rilascio prossimale, premontate su catetere introduttore che accetta filo guida, provviste di reperi radiopachi per il corretto posizionamento e dotate di sistema antidislocamento. Ampia disponibilità di lunghezze e diametri. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 2500 |  | 3 | 2500
164 |  |  | PROTESI ESOFAGEE OTW CON SISTEMA ANTI-MIGRAZIONE | PROTESI ESOFAGEE OTW CON SISTEMA ANTI-MIGRAZIONE (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi esofagee OTW con sistema ANTI-MIGRAZIONE. Autoespandibili, maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore), completamente ricoperte e rimovibili con doppio filo di sutura prossimale e distale per l'estrazione (rimovibilità certificata nelle IFU). Protesi con testa prossimale con innesto a scalino e due bumper antimigrazione posizionati lungo il corpo della protesi. Doppia maglia metallica e doppia copertura in PTFE (tronco) e silicone (testa e bumper), in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma. A rilascio distale, con markers radiopachi, diametri 12-14-16-18-20-22 mm lunghezze 08-10-12-15-18-20 cm. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1300 |  | 5 | 1300
165 |  |  | PROTESI AUTOESPANDIBILE METALLICA | PROTESI AUTOESPANDIBILE METALLICA (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi autoespandibile metallica ricoperta (parzialmente e/o completamente) in idoneo materiale biocompatibile per il trattamento delle stenosi del cardias; premontata su catetere, con sistema antidislocamento. Ampia disponibilità di vari diametri e lunghezze. Compatibili con la Risonanza Magnetica |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1300 |  | 5 | 1300
166 |  |  | PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI | PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi esofagee autoespandibili biodegradabili |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1400 |  | 20 | 1400
167 |  |  | PROTESI PILORICHE TTS AUTOESPANDIBILI | PROTESI PILORICHE TTS AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi piloriche TTS, autoespandibili, maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore), non ricoperte, parzialmente ricoperte e totalmente coperte (rimovibilità certificata nelle IFU) in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma. Filoguidate, con markers radiopachi sulla protesi e sul delivery, diametri da 18 a 22, varie lunghezze. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 2500 |  | 3 | 2500
168 |  |  | PROTESI ENTERALI TTS E OTW AUTOESPANDIBILI | PROTESI ENTERALI TTS E OTW AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi enterali TTS e OTW, autoespandibili, maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore), non ricoperte, parzialmente ricoperte e totalmente coperte (rimovibilità certificata nelle IFU) in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma. Filoguidate, con markers radiopachi sulla protesi e sul delivery, diametri da 18 a 28, varie lunghezze. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 1300
169 |  |  | PROTESI COLO-RETTALI TTS E OTW AUTOESPANDIBILI | PROTESI COLO-RETTALI TTS E OTW AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi colo-rettali TTS e OTW, autoespandibili, maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore), non ricoperte, parzialmente ricoperte e totalmente coperte (rimovibilità certificata nelle IFU) in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma. Filoguidate, con markers radiopachi sulla protesi e sul delivery, diametri da 18 a 28, varie lunghezze. Compatibili con la Risonanza Magnetica. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 2000 |  | 15 | 2000
170 |  |  | PROTESI ENTERO-COLICHE AUTOESPANDIBILI | PROTESI ENTERO-COLICHE AUTOESPANDIBILI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) Protesi entero-coliche autoespandibili biodegradabili. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 3000 |  | 10 | 3000
PROTESI E DRENAGGI ECO-ENDOSCOPICI
171 |  |  | PROTESI E DRENAGGI ECOENDOSCOPICI | PROTESI E DRENAGGI ECOENDOSCOPICI (riferimento tabella parametri valutazione n. 50) A. Protesi per drenaggio ecoguidato di pseudocisti con sistema di rilascio coassiale pull back; totalmente ricoperte con teste ampiamente svasate per evitare il dislocamento e filo per la rimozione della protesi (rimovibilità certificata nelle IFU). Indicata per il drenaggio transgastrico. Diametri fino 16mm, lunghezze 2 e 3cm. Sistema di rilascio a controllo integrato eco-endo-radio. B. Protesi parzialmente coperte per drenaggio epatogastrico ecoguidato, parzialmente ricoperte con testa prossimale svasata, varie lunghezze e calibri. Sistema di rilascio a controllo integrato eco-endo-radio. C. Protesi per drenaggio ecoguidato totalmente ricoperte in silicone con teste ampiamente svasate per evitare il dislocamento e con sistema elastico di autoadattamento allo spessore delle pareti degli organi attraversati. Diametri 8, 10 e 16mm, rimovibili, indicata per il drenaggio transgastrico di pseudocisti e della colecisti. Sistema di rilascio a controllo integrato eco-endo-radio. |  |  | OEPV - ACCORDO QUADRO PLURIFORNIORE |  | 2300 |  | 10 | 2300
0